M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量不确定度评定

1．名称：M11100A无心磨床工作精度（圆度）

2．概述：

2.1 测量设备：圆度仪 示值误差±7%

2.2 测量方法：直接测量

2.3 测量人员：王雅敏

2.4 环境条件：温度：（20±2）℃   湿度：（40-60）%

3．数学模型:

y= x

y――――圆度测量值

x――――圆度仪读数

4．测量不确定度A类评定:

在相同的环境条件下，对 标准椭圆柱1.2μm 重复测量 6 次，结果如下：（单位：μm）

| 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |

算术平均值   X ＝i=1nxi/n＝1.20μm

单次测量标准偏差:  s(x)＝i=1n(xi−x)2/n−1＝0.014μm

标准A类不确定度:  uA＝ s/n ＝0.014/6＝0.0058μm

5．测量不确定度B类评定:

圆度仪的示值误差为±7%，估计均匀分布

uB ＝7%*1.20/1.732=0.0485μm

6．合成不确定度 uC：

uC＝uA2+uB2＝0.0488μm

7．扩展不确定度U：

U= kuC=2uC=2×0.0488=0.10μm

8．测量结果：

Y = X ± U=(1.20±0.10)μm

评定人员：

审    核：

日    期：2022.2.20