转轮限位槽对称度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | ZLS05-02-9 | 测量过程名称 | 转轮限位槽对称度 | 测量过程 规范编号 | XS/ZY-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 测量 项目 | 对称度 | 控制程度 | 重要 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：三坐标测量机 测量方法：依据技术图纸 环境条件：温度（20±2）℃，湿度（40~60）%。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，取得检验员资格。 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对对称度测量过程进行有效性确认。 用三坐标测量机测量样本对称度3次，取平均值结果y1=0.011mm,测量不确定度0.0026mm。 将同一测量样本送装配计量分室用同精度三坐标测量样本对称度3次，取平均值结果y2=0.012mm,测量不确定度0.0026mm。 评定方法：y1−y2≤2U 评定结论：y1−y2=0.011−0.012=0.001 2U=2×0.0026≈0.003 0.001＜0.003 结果满足评价要求，测量过程获得有效性确认。 确认人员： 审核： 日期：2022.2.15 日期：2022.2.15 |  |  |  |  |  |