M11100A无心磨床工作精度（圆度）测量过程

有效性确认记录

JJL(新苏)002-2021

| 测量过程编号 | 03 | 测量过程名称 | M11100A无心磨床工作精度（圆度） | 测量过程 规范编号 | XJ/ZY-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 无锡机床股份有限公司 | 测量 项目 | 圆度 | 控制程度 | 圆度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：圆度仪 测量方法：依据M11100A技术图纸 环境条件：温度（20±2）℃，湿度（40～60）%。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，取得检验员资格。 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对圆度测量过程进行有效性确认。 2022.2.20测量样本用编号为 LS19-12/0041圆度仪测量3次，取平均值为1.5μm,测量不确定度0.2μm。 2022.2.21测量样本用编号LS19-10圆度仪测量3次，取平均值结果为1.52μm, 测量不确定度0.10μm，。 评定方法：yref−y≤MPEV 评定结论： MPEV=0.0015∗7%=0.0001 yref−y=0.00002<MPEV 结果满足评价要求，测量过程获得有效性确认。 确认人员： 审核： 日期：2022.2.21 日期：2022.2.21 |  |  |  |  |  |