项目编号：0823-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：丹阳龙江钢铁有限公司

审核员：                                        审核日期： 2022.10.30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查编号为B15444530066的光谱分析仪2022.02.23日校准确认合格。查出厂编号为210914457J的压力表2022.10.20日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。炼钢厂炉前化验室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 炼钢厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：钢水中C含量检测测量过程，已识别为重要测量过程，并导出了计量要求，测量设备光谱分析仪（B15444530066）已校准（校准日期2022.2.23），采用准确度比较法进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程要求 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 炼钢厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，抽查钢水中C含量检测测量过程。编制了测量过程控制规范，（LG/MMSP0022-2021），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用核查和控制图进行持续控制和监测，测量过程监测在控制限内。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 炼钢厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查钢水中C含量检测测量结果不确定度评定，编制了《C含量检测测量结果不确定度评定》报告，评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 炼钢厂 | 否 |