项目编号：0823-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：丹阳龙江钢铁有限公司

审 核 员：                                     审核日期： 2022年10月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查负责计量器具备等辅助材料/消耗性材料的设备采购部门，建立了计量器具合格供方清单，查见收集了江苏杰创科技有限公司的相关资质资质， 评价记录并进行保存。 公司计量科和设备采购部负责对测量设备检定/校准/检测机构的进行评价建立合格供方清单，包括丹阳市检验检测中心、南京东兆安全系统有限公司等，抽见相关资质，符合并在有效期内，保存了评价记录。 | 采购部 销售部 能环部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，包括产品性能、服务等内容。对顾客的意见进行收集统计分析，查见2021年顾客满意度汇总结果为99.68%。 | 采购部 销售部 能环部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：煤、电、焦碳、水等，年消耗 83 万吨标煤,是重点用能单位。 | 能环部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，进出用能单位应配备5台件，实际配备5台件；进出次级用能单位应配备180台件，实际配备180台件；配备率100%满足要求，主要重点耗能设备应配备133台件，实际配备133台件，配备率满足要求。 | 能环部 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备SCS-120电子汽车衡，准确度等级III级，DSZD341电能表0.2s级等设备满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备JC-GDPS5A1智能差压变送器，0.5级准确度等级；DN300JC-090-300电磁流量计0.5级准确度等级；PLY-300配料秤；DSSD331电能表0.5s准确度等级等测量设备满足要求。按进出重点耗能设备配备的测量设备DMP-320电能表1.0级，准确度等级满足要求。 | 能环部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的能源测量设备电能表、电子汽车衡、智能差压变送器等进行检定/校准. | 能环部 计量科 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门和各生产作业用能单位对能源计量数据运用自动采集，人工分类统计方式进行。采集按每日分班次进行，统计分类按月集汇总到能环部进行平衡、分析和考核。 | 能环部 各分厂 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查1）螺纹钢材的销售合同，合同编号20220901，签订时间2022年9月20日。合同中明确了规格、重量和验收标准为GB/T1499.2-2018标准。2）Q235连铸钢坯购销合同，编号DYLJ20221018HGFT，签订时间2022年10月18日，明确质量要求按YB/2011-2014执行，并列出化学成份指标。经现场审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 质检部 | 否 |