**测量设备溯源抽查表**

编号：1355-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 新疆金石钻采设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 压力变送器 | 12021824 | DG1300-BZ-A-Z-250/CJ/GZ | 0.5级 | 过程仪表校验仪：  0.01级  标准活塞式压力计：  0.02级 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2022年4月13日 | √ |
| 质量技术部 | 电脑控制金相分析仪 | 8024 | NJ-JX8 | Urel=1.1%，k=2 | 测微尺U=0.2μmK=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022年2月28日 | √ |
| 生产部 | 精密压力表 | 2012.3.182 | （0-40）MPa | 0.4级 | 标准活塞式压：  0.05级 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2022年4月13日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 2-11120021 | (0~300)mm | ±0.04mm | 量块：5等 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 2021年11月4日 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托新疆维吾尔自治区计量测试研究院及扬州市天域计量测试有限公司等，《测量设备公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查6台情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022 年 10月 31 日 ~ 11 月 1 日  审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字： 5a61380d709be0021ba7b1f782e19ef | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。