编  号：1122-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：黑龙江省荣泽石油设备有限公司

审核员：                                         审核日期：2022年10月31日

| 序号 | 没有买过审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生技部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有9台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。现场抽查接地电阻测试仪编号：NCJ2678校准日期2022.06.28校准周期12个月；数字万用表：31040047WS校准日期2022.06.28校准周期12个月，设备信息与台账一致，以黏贴计量确认标识，符合要求。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序，测量设备使用环境条件符合要求。 | 生技部、（车间）质量部 | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准能力范围：电压、长度、电阻、热学、温度,计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 查检定校准服务的《合格供方评价表》，已对“接地电阻测试仪”的校准机构 “中国航发南方工业有限公司计量实验室”1家供方的服务质量等进行评价，结论为符合要求。 | 供销部、综合部 | 否 |
| 3 | 抽查(1-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 查：关键控制过程“《电箱接地保护连续测量过程》”。企业对体系内的测量设备，进行了检定/校准/验证和标识，测量设备满足预期使用要求。抽查接地电阻测试仪，编号：2104012型号：NCJ2678，中国航发南方工业有限公司计量实验室校准，校准日期2022年6月28日。兆欧表1000MΩ编号：1305386，中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。校准日期2022年6月28日，现场确认标识均合格有效。 | 生技部、质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部、质量部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未增加关键测量过程。抽查配《电箱接地保护连续测量过程》。经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。企业编制《配电箱接地保护连续测量过程控制规范》测量过程按控制规范进行控制，有效性确认方法正确。 | 生技部、质量部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理控制程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 已对关键控制过程《配电箱接地保护连续测量过程不确定度评定报告》。进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 生技部、质量部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。抽查2022年内部顾客满意度100%（发回7份，收回7份）符合要求。供销部负责外部顾客调查问卷设计，发出和收回调查表。供销部已发出外部客户调查表，但未能及时收回评价归档监视。不符合GB/T19022-2003标准中 8.2.2条款“计量职能应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。应规定获得和使用信息的方法”的规定要求。 | 供销部、综合部 | 次要不符合01 |
| 8 | 文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 查生技部执行的标准GB/T12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值规定》。现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 生技部、质量部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2022年1月～10月用电34950kwh。折合4.29吨标煤。用水328t，折合0.028吨标煤。总折合4.32吨标煤。企业的能源计量器具准度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级水表，满足GB17167标准。企业不是重点用能单位。 | 财务部、综合部 | 否 |