编    号：0244-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：肇东市华州石油机械设备有限公司

审核员：                                        审核日期：2022年11月1日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立《测量设备管理台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括19台/件。设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 抽查6台测量设备，送至中国航发南方工业有限公司计量实验室计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查由“中国航发南方工业有限公司计量实验室”出具的校准证书1份，被校准设备名称/编号：耐压测试仪WH2020121101，型号规格 ：CJ2672，校准日期：2022年1月18日，证书编号：HFJL2201CZ18009，符合要求。 测量设备使用环境条件满足要求. | 质检部 生产部 (生产车间) 技术部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质检部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。 抽查中国航发南方工业有限公司计量实验室的评价记录。符合要求。 | 销售部 综合部 | 否 |
| 3 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：高控测量过程《配电箱介电强度测试》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程《配电箱介电强度测试》要求识别正确，验证方法正确。 | 质检部 生产部 (生产车间) 技术部 | 否 |
| 4 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程24个测量过程，配电箱介电强度、接地导通电阻测试等 4个关键测量过程，查关键测量过程《配电箱介电强度测试》，受控，编制《配电箱介电强测试测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 抽查质检部提供的编号为 质检部提供《配电网故障检测》记录中GSM模块、主壳体厚度。电路板、电池，没有标注测量频次。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款 测量过程记录的规定要求。 | 质检部 生产部 (生产车间) 技术部 | 次要不符合01 |
| 5 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 重点抽查了《配电箱介电强度测试》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 (生产车间) 技术部 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表6份，回收6份，内部顾客满意度为98.3%，符合要求。 | 销售部 综合部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电。2022年1月至10月，消耗电和水总计折合为9.34吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源测量设备共计2块，电表1块、水表1块，电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 综合部 | 否 |