编    号：0245-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：牡丹江鸿鑫设备制造有限公司

审核员：                                        审核日期：2022年11月2日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-6)台件测量设备是否处于有效的校准状态、是否有计量确认状态标识。 | 6.2.4标识 | 现场抽查技术部7台计量设备：兆欧表（1704258）、耐压测试仪（180542）、游标卡尺（2489)、接地电阻测试仪（2104009）、涂测厚仪（C202740547）、红外线测量仪（1409861）、数字万用表（202010197）该7台设备均粘贴合格的确认状态标识。标识内容与证书信息与台账信息一致，设备均在有效期内使用。 符合要求。 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 2 | 测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 | 查企业《测量设备管理台账》，有10台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、管理类别ABC、检定周期、检定日期、有效期，测量设备管理.符合规定要求。 技术部提供《测量设备台账》记录中红外线测量仪编号：1409861，测量范围（-50℃-500℃）准确度等级描述错误。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款测量设备管理要求。 台 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 次要不符合01 |
| 3 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 公司编制了《测量设备环境控制程序》该公司使用的现场对环境要求不高，没有对环境有具体条件限制。测量设备使用环境条件满足要求 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》。提供的外购产品和外来服务供方符合规定的要求，并对《合格供方清单》和《供方评价记录》合格供方进行动态管理。 | 销售部 综合部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.1.1总则 | 抽查关键测量过程《配电箱壳体主接点电阻测量》 ，公司对该关键测量过程进行了识别 ，导出了计量要求。对配备的接地电阻测试仪的特性进行符合性验证。抽查该设备检定证书和现场确认标识，均合格有效，对该测量设备进行确认。见《测量过程有效性确认记录》、《测量过程计量要求的导出及计量验证》。 企业建立《测量设备管理控制程序》和《计量确认间隔管理控制程序》对验证部不合格设备，按照管理要求做好标记隔离存放，采取降级使用或报废。并附有证据。不合格设备在经过调修后，由合格资质校准单位校准检定合格，方可在使用。 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增的关键设备，抽查原《配电箱壳体主接点电阻测量》。企业对关键测量过程编制了测量过程控制规范，对测量过程进行了有效性确认，测量过程中测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备、记录要求进行了控制和监视等测量过程的控制和监视方法满足顾客的测量要求有效。 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《配电箱壳体主接点电阻测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件：《测量不确定度评定报告》。 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 7 | 测量设备的测量结果是否能溯源到SI单位标准。 | 7.3.2溯源性 | 抽查企业耐压测试仪、游标卡尺、红外线测试仪、兆欧表表等7台测量设备分别送检至有相应资质的中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。抽查7份的测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | 生产部 （生产车间） 质检部 技术部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度收集分析控制程序》进行管理。通过顾客满意度的收集、分析，达到持续改进的目的。 查《顾客满意程度调查表》和《顾客满意分析报告》满足企业对顾客满意度目标。抽查《顾客满意度调查表》 4份，外部顾客满意度为98.5%。符合要求。 | 销售部 综合部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？ 年消耗标煤 ？ 是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2022年1月至今，电耗、水耗能，折合总耗能8.56吨标准煤，，不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源测量设备共计2块，电表1块、水表1块，电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 综合部 | 否 |