低压耐压测试测量过程不确定度评定

1、概述

1.1测量过程：低压耐压测试

1.2测量方法：耐压仪操作规范

1.3测量设备：耐压测试仪；0～5kV

2、输入量不确定度评定

2.1、测量重复性引起的标准不确定度uA

调整耐压测试仪的输出电压为1890V，用示波器差分探头连续测量耐压测试仪输出的电压有效值，得到一组测量数据列为(V)：

1889；1890；1892；1894；1892；1895。

平均值：x=1ni=1nxi=1892V

实验室标准偏差：s=i=1n(xi−x)2n−1=2.28V

得到A类标准不确定度：

0.93V

2.2、耐压测试仪输出电压最大允差引起的标准不确定度uB

根据校准证书，在2kV测试点的最大允许误差为±0.5%,即±10V，假设服从均匀分布，则B类标准不确定度为：

uB==10/ =5.77V

3、合成标准不确定度的计算

uc=uA2+uB2=5.84V

4、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为: U=k×uc=2×5.84≈12V

- 低压耐压测试测量过程的不确定度为:U=(1982±12)V  k=2

- 评定人：

- 2022.3.4