耐压测试测量过程监视记录

DHYN2/GL-SC-15-JL12

| 日期 | 实际被测电压（V） | 被测电压（V） | 示值误差（V） | 符合性判定 | 操作员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.15. | 1889 | 1890 | -1 | 合格 |  |
| 2022.7.13. | 1887 | 1890 | -3 | 合格 |  |
| 2022.8.10. | 1892 | 1890 | 2 | 合格 |  |
| 2022.9.05. | 1886 | 1890 | -4 | 合格 |  |
| 2022.10.6. | 1893 | 1890 | 3 | 合格 |  |

说明：示值误差小于耐压测试仪的最大允许误差时（MPE=±1％），监视判定为合格。