低压耐压测试测量过程有效性确认记录

编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 23 | 测量过程名称 | 低压耐压测试 | 测量过程规范编号 | | Q/DHYN-WI-23 |
| 所在部门 | | 制造科 | 测量项目 | 电压 | 控制程度 | | 高度 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：耐压测试仪  测量方法：将100kΩ标准功率电阻接入耐压测试仪的输出端，设置耐压测试仪的施加电压为1890V，漏电流设置为20mA，施加时间1min。使用示波器差分探头测量标准电阻两端的电压有效值。  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，能熟练使用示波器及耐压仪。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  2022年3月8日用示波器和标准电阻对耐压测试仪的输出电压进行测量，连续测量三次，平均值为1892V。  2022年3月9日用示波器和标准电阻对耐压测试仪的输出电压进行测量，连续测量三次，平均值为1890V。  低压耐压测试测量过程的不确定为：*U*=12V *k*=2  测量过程的有效性按下列方法计算：  0.117＜1时，测量过程正常，测量数据稳定。  此测量过程有效。  张伟.jpg  确认人员： 日期：2022.3.9 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日期 | 变更内容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |