项目编号：1189-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业集团铜板带有限公司

审核员：         审核日期：2022年11月02日 下午至2022年11月03日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是否发生变化？其职责？ | 5.1 计量职能 | 企业的计量管理机构发生了变化。 公司把生产运营部的设备管理以及能源管理职能和综合管理部的信息化管理职能均划入新成立的设备 IT 部。 - 新成立的设备 IT 部主要职能： a.负责设备归口管理工作,负责重大设备事故的调查、分析和上报工作。 b.负责公司的固定资产管理。 c.负责公司能源计量的归口管理。负责能源测量设备的检定/校准的送检工作。负责能源测量设备台账的建立，实施动态管理。 d.负责信息化管理工作,负责日常信息化维护与运行管理工作。 | 品质管理部、生产运营部、设备IT部 | 否 |
| 2 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况较好。 企业已识别出了3项关键测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程进行控制和监视，满足顾客计量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 品质管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，A类测量设备周检率达100%，B类测量设备周检率≥95%；关键过程控制率100%；内部顾客满意度≥90分；外部顾客满意度≥90分。对目标进行了分解，查2021年10月到2022年10月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 | 品质管理部、安全环保部、生产运营部、设备IT部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月24日开展了测量管理体系评审，会议由公司总经理张旺主持，由管理者代表叶茂汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 品质管理部、安全环保部、生产运营部、设备IT部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 外部供应商评价表，从5个方面对南昌市计量检定站、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院进行评价，综合得分98分。 | 品质管理部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查看《测量设备管理台账》，重点抽查：品质管理部编号为15912834的电子汽车衡，检定单位南昌市计量检定站，测量设备有效期为2022.5.6-2023.5.5； 品质管理部编号为346-55926-02的拉力试验机；校准单位江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院，测量设备有效期为2022.10.17-2023.10.16；信息和证书信息一致，均有计量确认合格标识。 在安全环保部审核时，发现编号201905241B01693可燃气体报警器没有纳入该单位测量设备管理台账中。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1 条 ，为次要不符合项。 设备IT部的能源计量详见序号15-19。 测量设备使用环境满足要求。 公司未建立最高计量标准，企业测量设备均外送南昌市计量检定站、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院检定/校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 品质管理部、安全环保部、生产运营部、设备IT部 | 01不符合项 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认记录》，电子汽车衡（15912834），A类合格证，有效期至2023.05.05，检定单位为南昌市计量检定站，公司从测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作；数显千分尺（71282629),B类合格证，有效期至2023.03.20，校准单位为江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院，公司从测量范围、允许误差的技术要求、计量特性等方面从法律法规判定法进行了验证和计量确认工作。验证方法正确. | 品质管理部、安全环保部、生产运营部、设备IT部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 公司没有新增测量过程。查《在制品参数(厚度)测量过程》编制了控制规范，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 查在制品参数(厚度)测量过程，有效性确认满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》 | 品质管理部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查在制品参数(厚度)测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《测量不确定度评定》。评定方法正确。 | 品质管理部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年9月20日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分2个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月20日完成整改。 | 品质管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《在制品参数(厚度)测量过程监视统计记录表》测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：在制品参数(厚度)测量过程监视记录及控制图。 | 品质管理部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年认证审核开出3个不符合项，1、在铸轧车间审核时，发现点型有毒气体探测（JTTBDZZJZ162)等5台设备提供不出送检记录。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条款。纠正措施的有效实施情况：1）一周内安排上门检测有毒气体探测设备。2）对设备台帐做相应更新。东莞凯威计量技术有限公司于11月27日对该类探测设备进行上门校准。 - 在生产运营部审核时，发现进出次级用能单位能源测量设备未进行检定/校准。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中6.3.1条。纠正措施的有效实施情况：1）用能测量设备计划分批完成。部分次级用能设备在12月2前完成送检。 2）其余次级用能设备计划分6批完成，详见附页校准计划表。 3）已校设备在能源设备台帐中做相应更新。于11月30日将部分次级电能表送至东华计量研究院校准。 - 《原料入厂检验标准》文件中，规定了“青铜角料”的杂质元素验收标准，在“主成分含量符合标准的前提下”，没有规定“当不同杂质元素出现不同等级时”如何对“青铜角料”进行终级判定。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中6.2.1条。纠正措施的有效实施情况：1）对《原料入场检验标准》进行修订，明确终极判定原则。2）组织相关人员对新版文件进行培训。修改后的标准中3.3.4.2条款规定：如元素在不同等级时，已按最低等级进行验收。 - 经验证3个不符合项纠正措施有效，同意关闭。 - 2022年9月20日内审开出不符合项：审核员在查测量过程和计量确认中发现，中轧在线测厚仪电子版或手写版的校准（标定）记录中，未记下校准过程原始详细信息和控制限，无法通过校准（标定）结果验证该设备满足规定要求。纠正预防措施增加中轧机在线测厚仪手校准（标定）时在测厚仪标定记录表上记录校准过程原始详细信息和控制限.经验证不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 品质管理部、安全环保部、生产运营部、设备IT部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内外审中发现不合格已采取纠正和纠正措施。经查阅纠正和预防措施记录，符合性和有效性满足要求。 2022年内部审核中发现的1个观察项，已进行了整改。 | 品质管理部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业未建立最高计量标准，企业列入强制检定测量设备8台，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托南昌市计量检定站、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 品质管理部 、设备IT部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗0.6011万吨标煤,是重点用能单位.该企业2021年12月30日获得中国质量认证中心颁发的能源管理体系认证证书。 | 设备IT部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备32台件，实际配备32台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备64台件，实际配备64台件，配备率满足要求。 | 设备IT部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备3台，0.5级准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备13台，0.5级准确度等级满足要求。 进出重点耗能设备配备的测量设备15台，1级准确度等级满足要求。 | 设备IT部 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过检定/校准.查进出用能单位配备的编号为LY003-MX-091100079-03电能表等测量设备2021年12月3日经东华计量测试研究院检定，精度0.5级,查进出次级用能单位编号为LY004-MX-091100078-03电能表等测量设备于2021年12月3日东华计量测试研究院检定，精度0.5级，查重点耗能设备编号为10088774电能表 2022年8月22日东华计量测试研究院检定，精度1级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是满足要求的。 | 设备IT部 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每周由各使用单位上报周报表，设备IT部每周平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备IT部 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传. | 品质管理部 | 否 |