编号：0687-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 君品集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 扭力扳手 | JP-NLBS-01 | （100-500）N.m | 3级 | 扭拒板子检定仪1.0级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-10-18 | √ |
| 品质部 | 直读光谱仪 | 15006845 | SPECTROTEST TXC03 | 其中：Cr检出限≤±0.01% | 合金钢光谱分析标准物质*U=0.001%-0.05% K=2* | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-9-8 | √ |
| 品质部 | 微机屏显式液压万能试验机 | 150440 | WEW-600B | ±1.0% | 标准测力仪*Urel=0.08%**K=2* | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-9-8 | √ |
| 品质部 | 里氏硬度计 | HL01100303423 | MH310 | ±12HLD | 标准里氏硬度块*U=5HLD K=2* | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-9-8 | √ |
| 生产部 | 不锈钢耐震压力表 | A202103-0276 | (0-160)MPa | 1.6级 | 活塞式压力计0.02级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-10-18 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | A11046912 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块4等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-10-18 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | LG601766 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022-10-18 | √ |
| 品质部 | 超声波测厚仪 | MT0115032311 | XT200 | ≥10mm±(0.5%H+0.1)mm | ±1μm | 永嘉县计量检定所 | 2022-9-22 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由品质部溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、永嘉县计量检定所检定校准，检定校准证书由品质部保存。根据抽查8份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年 11月17 日~ 11月 18日 上午审核员签字：崔秀琴 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。