**测量设备溯源抽查表**

编号：0197-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子吊秤 | TT-02 | YS3t/3000kg | Ⅲ级 | 砝码M1、M12等级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 扭力扳手 | SY014 | （0-200）Nm | 3级 | 扭力扳子检定仪1级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 7905265 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 生产部 | 兆欧表 | 18090921 | ZC11D-10 | ±10% | 可调高阻箱±0.4% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 回路电阻测试仪 | 0191005022 | JA831-100A | Urel=0.2%k=2 | 交直流大功率电阻±0.02% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 耐压测试仪 | 152404 | WB2673C | ±5% | 耐压测试仪校准装置±0.2% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2022.07.21 | √ |
| 质管部 | 互感器综合测试仪 | 0210623001 | YSFA | 其中:电阻:±0.2%变比Urel=0.05% k=2 | 多功能校准器±0.01% | 上海机械工业第二计量测试中心站 | 2022.07.21 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海舒美计量检测有限公司、上海机械工业第二计量测试中心站检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年11 月19 日 审核员签字： 吴素平 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。