项目编号：0197-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：上海穆勒四通电气股份有限公司

审核员：吴素平                                     审核日期： 2022年11月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 审核中，了解到自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审核中，了解到企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 企业目前无新增产品。 | 质管部 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查MLST-MSM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，企业规模较小未分解，有具体指标可测量，查2022年MLST/CL-5.3-01《测量管理体系质量目标统计表》，由质管部统计考核至今年三季度，均达标。 | 质管部 销售部 采购部 生产部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年09月22日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了测量体系内部审核计划及内审检查表，内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年10月08日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表吴光磊主持，管代及各部门汇报了体系运行的相关情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质管部 综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件保护电路有效性检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中发现的一个不符合项的纠正措施实施情况： 不符合项：检查质管部使用的《保护电路有效性检测过程控制规范》未按照文件管理要求，加盖“受控”印章，不符合6.2.1程序要求。 企业采取的纠正措施：企业提供了已盖有“受控”印章的MLST/CL-GF-02《保护电路有效性检测过程控制规范》，满足文件管理要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共43台件，分A、B类管理，抽查了在用的4件测量设备：编号1610，KW2678A接地电阻测试仪，校准日期2022年07月21日，有效期至2023年07月20日；编号241，EB72L指针式交流电压表，校准日期2022年07月21日，有效期至2023年07月20日，编号094085139，VC97数字万用表，校准日期2022年07月21日，有效期至2023年07月20日，编号SY015，PC261电子秒表，校准日期2022年07月21日，有效期至2023年07月20日，现场在用的测量设备张贴的计量确认合格标识与检定校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境无特殊要求。 测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了MLST- MSP -12-2019《外部供方控制程序》，规定质管部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年对外购测量设备及大宗原材料的外部供方建立了合格供方清单确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的测量设备的校准机构为上海舒美计量检测有限公司及上海机械工业第二计量测试中心站，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 采购部 质管部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，铜排称重、电气间隙检测、爬电距离检测、介电强度试验、绝缘电阻检测、保护电路有效性检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子吊秤、台秤、带表卡尺、钢直尺、耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、保护电路有效性测试仪、高压开关机械特性测试仪等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见保护电路有效性检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 重点检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，企业一年来未有新增重要测量过程。审核组检查了控制柜绝缘电阻测量、接地电阻测量、耐压值零位校准过程、保护电路有效性检测过程等重要测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查企业编制了MLST-MSP-02-2019《顾客满意收集分析控制程序》，企业质管部和销售部每年一次调查，对外部和内部的顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。2022年09月20日质管部对内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求。2022年上半年销售部负责外部顾客满意度调查，实际满意度为99.5%，超过目标90%的要求，满足要求。 | 质管部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年11月份至2022年10月份企业主要耗能为电、水；耗水16918t，耗电388311kW.h，合计耗能49.2 tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的管理，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 综合部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的强检的测量设备一台，是用于贸易结算的电子吊秤，经核查：编号TT-02、规格YS3t/3000kg电子吊秤，有效期至2023年07月20日，在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 质管部 生产部 (生产车间) | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围。 | 产品的销售 | 抽查了两份企业的销售合同：1、合同编号SGTYHT/18-MM-143，甲方上海久隆电力（集团）有限公司，签订日期2022年09月13日 产品种类：ABB-MDmax进线柜、LMAX-E低压柜、40AH直流屏等产品；2、合同编号CNIT-PD-2022073-A,甲方中色国际贸易有限公司，签订日期2022年08月31日 产品种类10kV高压补偿柜、就地变频控制柜等；核实了合同中销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |