## 核查记录
工程角度测量过程（全站仪期间核查）监视记录
测量过程名称：工程角度测量 测量参数：185°02′40 ″
测量仪器：全站仪 测量范围：0～360° 允差：±2″
核查方法: 采用固定测量目标 （埋入地面的三个控制点标志）作为稳定不变角度， 间隔30天定期核查全站仪（在全站仪上读数）。
序号 | 核查 | 观察记录：单位″） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2022.4.20 | 42 | 41 | 39 | 39 | 41 | 40.4 | 3
2 | 2022.5.21 | 40 | 43 | 39 | 40 | 39 | 40.2 | 4
3 | 2022.6.21 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 40 | 2
4 | 2022.7.20 | 40 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40.4 | 3
5 | 2022.8.19 | 41 | 41 | 39 | 42 | 43 | 41.2 | 4
6 | 2022.9.23 | 39 | 40 | 42 | 40 | 39 | 40 | 3
7 | 2022.10.20 | 42 | 39 | 42 | 38 | 40 | 40.2 | 4
| 40.3429 |  |  |  |  | 3.2857
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 40.3429
上控制线 | UCL= |  | 42.2387
下控制线 | LCL= |  | 38.447
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 3.2857
上控制线 | UCL= |  | 6.9493
下控制线 | LCL= |  | --
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，全站仪的工程角度测量过程中未出现非正常变异，能满足测绘要求。
注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。
核查人员：

## 控制图
工程角度测量过程控制图
均值控制图
UCL
CL
CLC
极差控制图
UCL
CL