附3

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | 2021-01 | 测量过程名称 | 范围档气缸距离尺寸测量过程 | 测量过程规范 编号 | K2021-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质量部 | 测量项目 | 距离尺寸 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：用三坐标直接测量。 测量设备：三坐标测量机，测量范围（X:1000;Y：1500;Z:800）mm，最大允许误差：0.0028mm， U=(0.3+0.7L/1000)μm （k=2） 测量方法：Z2018-29《检验作业指导书》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看三坐标测量机校准证书，校准日期：2022年2月29日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用直接法对测量过程进行有效性确认： 1、2022年3月10日用三坐标测量机对工件进行5次检测，平均值为y1=16.2498mm， 2、2022年9月9日用三坐标测量机对工件进行5次检测，平均值为y2=16.2514mm， 测量过程扩展不确定度为:U=0.0032mm k=2 En= ¦y1−y2¦U12+U2=¦y1−y2¦2U=0.35 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.35<1，此测量过程有效。 确认人员：屈道霞 日期：2022年9月 9 日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |