项目编号：200-2019-2022

审核员远程现场监督审核记录(三)

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司

审核员：                                       审核日期：2022.11.8

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 2022年11月08日对重庆科宝电缆股份有限公司远程监督审核.通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，现场检查编号93221的微机控制电子拉力试验机，校准日期2022年04月12日，状态标识完好。编号：011191的直流电阻测力仪，校准日期2022年6月2日，状态标识完好。 编号：ZB1929304的外径千分尺，检定日期2022年4月29日，状态标识完好。 - 该企业设备按A、B、C类管理，企业的测量设备均处于有效的检定状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用环境满足要求，公司通过外部检定/校准和内部校准对公司测量设备进行溯源。 | 生产部 车间 | 否 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，业务部对主要外部供方进行了评价，查《供方评审记录表》，成都兴顺风塑胶有限公司的评价记录表，评价时间2022年3月29日，资质证明和能力证明材料齐全。 查《合格计量单位名录》，对重庆市计量质量检测研究院和东莞市帝恩检测有限公司的资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 生产部 车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《设备计量确认明细表》。《电线电缆导体电阻测量》为关键测量过程，测量设备经过检定校准和验证，验证方法正确。 查编号011191直流电阻测力仪，校准日期2022年6月2日，已做计量确认，状态标识完好。 编号：93221的微机控制电子拉力试验机，校准日期2022年04月12日，已做计量确认，状态标识完好。 | 生产部 车间 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程。 品控部识别了《电线电缆导体电阻测量》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 生产部 车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 生产部 车间 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年3月和2022年8月的顾客满意度调查汇总表满意度为96％。 | 生产部 车间 | 否 |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能耗为电、水、气能，测量设备台账包含了能源计量器具， 配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求见；(能源计量审核情况表)查2021年全年用电用水用气折合标煤966.54t.该企业不属于重庆市重点用能单位。品控部.为能源统计部门。 | 生产部 车间 |  |