超声波流量计

现场服务作业指导书

| 文件编号：DK302-008-20140801-F0 版次：F0 |  |  |  | 修改次数：第0次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总页数： 18 |  | 正文： 8 |  | 附录： 10 |  |
| 发布日期： 2014.8.1 |  | 生效日期： 2014.8.1 |  | 受控状态： |  |
| 拟定： | 叶青 | 审核： | 赵学东 | 批准： | 徐春荣 |

南京申瑞电气系统控制有限公司

文件修改控制

| 修改次数 | 修改页码及条款 | 修改人 | 审核人 | 批准人 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系文件改版（由E版升为F版） |  |  |  |  |

目录

1	目的和要求	3

2	适用岗位	3

3	现场服务程序	3

3.1	现场服务范围	3

3.2	现场服务任务的下达	3

4	现场指导安装与投运工作	3

4.1	赴现场前的准备工作	3

4.2	到达现场后的准备工作	4

4.3	超声波流量计设备通电恢复	4

4.4	超声波流量计与其他接口检查	4

4.5	换能器无水检验	5

4.6	单声路有水试验	5

4.7	联机调试	5

4.8	现场考机	5

4.9	现场投运记录	5

4.10	用户培训	6

4.11	阶段性验收	6

4.12	设备与资料移交	7

5	已投运设备的售后服务	7

6	注意事项	7

6.1	安全	7

6.2	与现场人员的配合	7

7	其它	8

8	附录	8

# 目的和要求

本指导书说明了GER9000超声波流量计现场投运及售后服务过程的工作方法和要点(主要从现场投运的角度介绍)。工程人员应严格按照本指导书的要求作业，以保证优质、安全、可靠地完成现场服务工作。

# 适用岗位

本指导书适用于进行超声波流量计现场服务工作的工程人员。

# 现场服务程序

## 现场服务范围

现场服务包括现场投运和已投运设备的售后服务。

## 现场服务任务的下达

测控部在接到现场服务要求后，相关工程技术人员应通过各种手段与现场取得联系，并了解现场的进展和准备情况。在确认需派人去现场服务时，部门经理向相关工程人员下达“现场服务任务书”，去现场服务的工程人员填写《现场服务记录》。

如多人同时承担本次现场服务，部门经理应指定其中一人作为现场服务负责人。

现场服务人员应充分理解本次服务的内容和要求，了解现场的进度安排和具备的条件，从实际出发策划并制定现场服务计划。服务人员到达现场后，应尽快了解现场情况，最终确定现场服务计划，并在《现场服务记录》中填写相关的工作内容。

现场服务人员回公司后，必须将用户签字盖章（确认）的《现场服务记录》交质管部存档。

# 现场指导安装与投运工作

## 赴现场前的准备工作

工程人员赴现场前，应准备好工作所需的物品，包括：

(1) 有关工程的全部资料;

(2) 现场无法保证的各种工具及安装专用工具;

(3) 有关工程软件;

(4) 作为调试终端的便携式计算机;

(5) 系统发运时遗留的物品或需更换的器件;

(6) 数据备份的介质;

(7) 现场详细地址和联系电话.

## 到达现场后的准备工作

工程人员到达现场后，应尽快与用户沟通，了解现场情况。

### 设备指导安装的准备工作

(1) 与现场人员共同清点到货设备是否与装箱清单相符，有无运输损坏；

(2) 根据现场具体情况与设备安装单位沟通讨论具体安装计划方案等事宜,并征得监理单位与业主的同意后施工;

### 设备安装后具备投运的准备工作

(1) 设备是否安装到位;

(2) 现场是否具备通水条件;

(3) 要求现场施工人员确认所有外接电缆现地单元接线正确无误，接地点应可靠接地，防止因接线错误而损坏设备；

(4) 与现场人员讨论投运大纲，由电厂或安装单位负责补充安全措施及进度等。

## 超声波流量计设备通电恢复

### 超声波流量计主机

步骤如下：

(1)检查主机电源是否正确；

(2)将主机(显示器，打印机，功能键盘等)通电，检查其工作情况;

### 超声波流量计现地单元

步骤如下：

(1)检查现地单元电源线是否接上电源；

(2)检查现地单元与主机通信线是否接上;

(3)通电通过主机看看现地单元是否工作正常;

## 超声波流量计与其他接口检查

### 模拟量输出检查

模拟量的输出应根据业主提供设计最大流量,额定流量等协商设定参数,然后再用万用表测量是否符合要求进行调整.

### 串口量输出检查

根据业主输出要求选择所要输出参数流量累计流量等.

## 换能器无水检验

### 换能器敲击试验：

4.5.2   换能器电容测试：

对静水试验各个测量端面的每个声路都要进行检查以保证每个声路都正常工作,如果有某个声路不能正常工作要对之做详细分析问题原因，具体问题具体解决.

## 单声路有水试验

试验在流道充满水（换能器全部淹没）的条件下进行，以检验各个声路的信号情况。

运行调试程序并查看各个声路信号幅值,增益,声速,流速等并按安装调试报告格式填写.

对各个测量端面的每个声路都要进行检查以保证每个声路都正常工作,如果有某个声路不能正常工作要对之做详细分析问题原因，具体问题具体解决.

对于双备份型换能器，还要检验备用换能器声路的信号情况并填写相应记录。

## 联机调试

做完以上全部试验后，将系统恢复至最终现场运行状态，进行整机调试。

根据现场要求，将测量数据送至上位机。在上位机观察到的数据应与流量计本机显示一致。

流量测量数据应符合现场实际情况，不符合时要找出原因加以解决。

调试过程中应将以下数据存档，交测控部备案：

a)	各声路的自检波形。

b) 	各声路的信号波形（包括备用声路）。

c)	参数表导出文件。

d) 	变量表导出文件。

e)	历史纪录导出文件（包括含流速数据）。

## 现场考机

流量计正常运行后，进入72小时连续考机。

考机过程中应经常检查主机的显示,流量累计，数据等功能正常与否。

考机结束后应对暴露的问题作出处理。

## 现场投运记录

在现场投运过程中做的安装工作和试验工作都应在“超声波流量计安装调试报告”中进行记录.本报告包括超声波流量计的安装,调试，结论等。

“超声波流量计安装调试报告”的填写说明：

a) 安装数据填写

应把超声波流量计安装位置配置情况填写清楚,并把超声波流量计换能器的安装角度,声路长等数据填写清楚.

“被测流道断面简况”应说明安装换能器处流道的水力条件，包括：流道的几何尺寸，截面形状，上下游平直段长度，上下游造成扰流的情况（如弯管，阀门，分支，变径，水泵，水轮机等）。

“复测参考点坐标读数”是所有换能器坐标复测全部完成后，再测量前后左右四个参考点的坐标。用以检验测试过程中经纬仪是否移位。

b)调试记录填写

流道充水后，应将设定好流量计参数，进行调试。并对调试数据加以分析，填写调试记录。

现场投运时若发现有检查不合格的项目时，应尽量采取措施（如更换设备、修改程序、修改参数等）使其满足要求。若经过努力仍无法解决，且所存在问题不影响投运时，可用“遗留问题及处理意见”方式处理。

## 用户培训

为保证用户能够很好地掌握系统的操作和维护，应对用户进行该方面的培训。

培训内容包括：

(1) 超声波流量计工作原理;

(2) 超声波流量计的操作;

(3)常见错误的分析与处理;

(4) 超声波流量计的日常维护;

(5)常见故障现象的诊断和排除.

## 阶段性验收

投运工作完成后，现场服务负责人应创造条件对本次投运的设备进行阶段性验收。

### 验收的方式

由现场服务负责人起草并向电厂和安装单位提交《现场投运报告》，获得电厂和安装单位的认可，并签字、盖章。

### 现场投运报告要求

现场投运报告应包括以下内容：

- 本次到货、投运及移交使用的详细设备清单，移交时间；

- 投运的进程，包括各项功能和性能试验和测试、72小时试运行的内容、时间、结论等，未能实现的功能说明原因；

- 修改整理后的最终工程资料，包括安装和调试报告及参数表等

## 设备与资料移交

以上工作完成后应立即进行合同和技术协议规定的全部设备与资料的移交，并填写《现场服务记录》。

《现场服务记录》由双方会签后带回交质管部。

《安装和调试报告》与工程其它资料一起归档保存。

# 已投运设备的售后服务

已投运设备的现场维护工作可参照现场投运步骤进行。无论是软硬件的修改都需由电厂人员办理相应的工作票，并做好安全措施后方可开始工作，在工作过程中业主人员应在现场配合工作。对软件及程序的修改原则上应在现运行的软件及程序上进行修改，修改完成后作好所有程序及软件的备份工作。对软硬件进行修改后必须经过静态和动态试验，由业主运行人员验收后方可结束工作。

# 注意事项

## 安全

电厂环境复杂，进入厂区应严格遵守安全规定，防止触电、跌落、碰撞等事故发生。

## 与现场人员的配合

现场服务过程中应尊重现场人员并与之紧密配合，可要求厂方提供必要的工作和生活条件，但对现场的种种困难应尽力克服，不得提出与现场服务工作无关的额外要求。

现场服务人员到达目的地后应立即与部门联系，告知现场情况及联系方式。

现场服务人员必须认真按照现场服务指导书的要求，做好指派的各项工作。

现场服务人员除完成部门经理指派的任务以外，对于公司产品中存在的问题及用户对产品的要求应积极主动地去处理。

在调试过程中可结合工作实际对电厂维护人员进行培训以增强其处理故障的能力，技术上要尽量交底。对厂方在技术方面提出的要求，只要合理并符合技术协议应尽量予以满足。

现场服务人员在服务过程中必须经常向用户主管负责人及本公司部门领导汇报工作进展及现场情况。

试验方案应由双方共同制定，调试过程中需动作现场设备时必须征得厂方同意并由电厂人员操作。

热情为用户服务，一切为用户着想，努力与用户建立良好关系。不允许向用户提出额外的要求。不允许直接拒绝用户在工作上的要求，当本人无法解决时，应及时向部门经理汇报。

不能与用户争吵，不能对用户说“不清楚”、“不是我管的事情”、“不是我们部门（分公司）的事情”等影响公司、集团公司形象的语言。

在现场服务时必须服从用户的工作和时间安排，有事外出必须征得用户主管负责人的同意。

服务任务完成后必须经测控部经理或主管生产的总经理批准并由用户签署《现场服务记录》方可返回。返回时需带回特殊工具及工程现场投运或服务期间产生的各种资料。

# 其它

工程人员到达现场后应立即与部门领导联系，告知现场联系电话，并经常汇报工作情况。工作完成后应征得部门领导同意方可返回。

# 附录

| 编号 | 名称 | 页数 |
| --- | --- | --- |
| DK302-008.01-20140801-F0 | 安装调试报告（范例） | 5 |
| SR216.751.01.20140801-F0 | 现场服务记录 | 1 |