护套厚度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 31 | 测量过程名称 | 护套厚度 | 测量过程规范编号 |  | 13GF205C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 光缆事业部 | 测量项目 | 护套厚度 | 控制程度 |  | 重要控制 |
| 测量设备：数显卡尺 测量方法：GB/T 2951.11-2008 环境条件：温度23℃±5℃，湿度20%-70%； 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用数显卡尺对2.5mm标准量块进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年4月21日用数显卡尺对2.5mm标准量块进行测量测量重复三次，取三次平均值为2.50 2022年4月22日用数显卡尺对2.5mm标准量块进行测量测量重复三次，取三次平均值为2.51 公司的数显卡尺对2.5mm标准量块进行测量过程的扩展不确定为 U=0.03mm k=2 E==0.16≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |