小盘1310模场直径测量不确定度评定

1   概述

1.1  测量依据：《光纤成品检验规范》

1.2  环境条件：温度23±5℃，湿度35%-65%

1.3  测量设备：光学特性测试仪（PK2200：OF1-002）

1.4  测试对象：标准光纤（1310模场直径8.95μm）

1.5测量要求及测量设备计量特性：

| 测量要求 |  | 测量设备计量特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 允许误差 | 测量设备名称 | 测量范围 | 分辨力 | 允许误差 |
| （9.2±0.6）μm | ±0.6μm | 光纤光学性能测试仪（PK2200） | 8-12μm | 0.01μm | ±0.18μm |

1.6 测量方法：准备1个长度2m的待测试样使用光学特性测试仪（PK2200）进行1310nm模场直径测量，试样重复测量6次。

2   数学模型式中：—光学特性测试仪的示值

3不确定度的计算公式：

3.1  A类不确定度评定

由测量重复性引起的不确定度，用光学特性测试仪直接测量2m的光纤，进行6次测量，其读数值如下：

| 测量次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（μm） | 8.96 | 8.97 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.97 |

平均值： =8.974μm

0.003μm

3.2  B类不确定度评定

3.2.1计量检定证书给出的扩展不确定度U=0.18μm,为正态分布，取p=0.99，包含因子k=2，则B类标准不确定度：

4 计算合成标准不确定度

合成标准不确定度的计算公式：

=0.090μm

5  确定扩展不确定度：取包含因子k=2

μm

6  光学特性测试仪的测量结果：

μm

评定人：                            评定日期：2022.6.18