小盘1310模场直径测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 11 | 测量过程名称 | 小盘1310模场直径 | 测量过程规范编号 |  | 11GF224A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质保部 | 测量项目 | 小盘1310模场直径 | 控制程度 |  | 重要控制 |
| 测量设备：光纤综合性能测试仪（PK2200） 测量方法：GB/T 15972.45-2021。 环境条件：温度23℃±5℃，湿度20%-70%，测量软件；PK2200 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用光纤综合性能测试仪（PK2200）对标准光纤进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年6月19日用光纤综合性能测试仪（PK2200）对标准光纤测量重复三次，取三次平均值为9.27 2022年6月20日用光纤综合性能测试仪（PK2200）对标准光纤测量重复三次，取三次平均值为9.31 公司的光纤综合性能测试仪（PK2200）的测量过程1310模场直径的不确定为 U=0. 18μm k=2 E== 0.16≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |