项目编号：0211-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：鼎圣集团有限公司

审核员：吴素平                            审核日期： 2022年11月23日下午-24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 鼎圣集团有限公司是工程电气产品专业智能化制造企业，自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业的产品无新增。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 DS/CLSC--2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标一致，公司制订的质量目标五条，并分解到各部门，有具体指标可测量，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2022年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2022年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年09月21日组织了公司测量体系内审工作，管理者代表施泉兵任审核组长，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系未发现不符合情况。 企业于2022年09月30日进行了管理评审，会议由公司的总经理张梓康主持，根据管理评审内容的要求，管代施泉兵及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质检部 企管部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件保护电路有效性检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中发现的一个次要不符合项纠正措施实施情况： 检查质检部检测中心的3D打印室配备的HUMIDITY、HTC-1型的温湿度计未送检溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款溯源性要求。 企业采取了纠正措施：提供了质检部检测中心的3D打印室配备的HUMIDITY、HTC-1型的温湿度计的校准证书，校准日期2022年01月18日，有效期至2023年01月17日，满足要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 企管部 | 否 |
| 7 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 检查了企业编制的DS/CX12-2019《外部方管理控制程序》，质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，今年确认的外部校准机构二家--深圳天溯计量检测股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司，并收集对二家的资质及授权开展的校准项目清单，均有有效期内，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质检部 成套部 | 否 |
| 8 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 查企业的测量设备台帐共148台件，抽查编号为Z-K-0037的型号340N.m扭力扳手，校准日期2022年01月17日，有效期至2023年01月16日；查出厂编号639084583，型号E5的热像仪，校准日期2022年01月21日 ，有效期到2023年01月20日；由深圳天溯计量检测股份有限公司校准； 查出厂编号为2022011701的型号SHQG-B50N的IP2X试验探棒，校准日期2022.02.19，有效期至2023.02.18；查出厂编号HZA17183，型号HZCJ-20kV,冲击电压试验仪，校准日期2022年02月19日，有效期至2023年02月18日，由上海电器设备检测所有限公司校准。符合使用要求。 检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为深圳天溯计量检测股份有限公司、上海电器设备检测所有限公司，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 设备部 成套部 开关柜 事业部 桥架母线事业部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.1.计量确认 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的重要测量过程：真空断路器耐压测量、氧化锌避雷器泄漏电流检测、控制柜绝缘电阻测试、工频耐压测试、耐压值零位校准、回路电阻检测、接地电阻检测、涂镀层厚度检测、介电性能检测、漆层厚度检测、保护电路有效性检测等测量过程，抽查了重要测量过程：保护电路有效性检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见保护电路有效性检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《直流电阻检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 检查了企业编制的DS/CX02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，2022年09 月02日质检部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度目标为95%，实际达到98%，满足要求。销售部负责外部顾客满意度调查，目标为98%，实际为98.5 %达到目标要求，满足要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查二份销售合同，1.采购方中国电建集团湖北工程有限公司，合同编号HGWZ-WGDUETCL-FBCG-22001，签订时间2022年01月27日，产品:电缆桥架、电缆支架等；2. 采购方徐州徐工港口机械有限公司，合同编号XJDSB-055，签订时间2022年01月26日，产品：密集型母线槽、始端箱、插接箱、母线配件等，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；2021年11月份至2022年10月份耗水18000t,耗电1239231kW.h，合计耗能153.8tce，不是重点耗能企业。 | 企管部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业强制检定的测量设备，主要是主要用于安全防护的压力表和贸易结算的电子吊秤，共5只，均在有效期内使用，满足要求。 | 质检部 设备部 成套部 开关柜 事业部 桥架母线事业部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标、企业内部管理提升。 | 企管部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构的变更情况： 企业原管代徐军令因离职，现变更为公司质量总监（质检部部长）施泉兵，质检部是测量体系的主要职能部门，在和施总监的沟通中，了解到施总对管代的职责及主要职能部门的职责都很熟悉，在施部长的领导之下，公司的测量体系能一如既往的地持续运行。 | 企管部 质检部 | 否 |