附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | CBS-2021-01 | 测量过程名称 | 测量过程规范编号 |  | CBS-2021-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 工艺技术研发管理部（实验室） | 长白山（软红）条盒重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：BSA223A电子天平 测量方法：先将将电子天平调零，再将取好的样品放于电子天平上，读取电子天平上的显示数据， 环境条件：温度23℃；湿度：65% 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复称重法对电子天平称重过程进行有效性确认： 2022年7月29日用(0～220)g电子天平进行复现性检测， 对2.38g实物进行称重，取三次测量的平均值为y1=2.38g； 2022年8月1日用(0～220)g电子天平进行复现性检测， 对2.38g实物进行称重，取三次测量的平均值为y2=2.36g； 公司的电子天平的扩展不确定度U为0.088g。 E n=¦ ¦ /U E n=¦2.38-2.36¦/（1.414* 0.088）=0.16g<1 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |  |