尺寸测量用卡尺期间核查记录

（x−Rs 控制图）

1.概述（实施方法）

选用4mm长度的样品作为核查样品，间隔10天定期核查游标卡尺，每次测量次数为2次，取均值。

2.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | Rs,i=¦xi−xi−1¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.8 | 1 | 3.99 | ----- |
| 2022.1.18 | 2 | 4.01 | 0.02 |
| 2022.1.28 | 3 | 4.03 | 0.02 |
| 2022.2.7 | 4 | 3.98 | 0.05 |
| 2022.2.17 | 5 | 3.99 | 0.01 |
| 2022.2.27 | 6 | 4.00 | 0.01 |
| 2022.3.9 | 7 | 4.01 | 0.01 |
| 2022.3.19 | 8 | 3.99 | 0.02 |
| 2022.3.29 | 9 | 3.97 | 0.02 |
| 2022.4.8 | 10 | 4.03 | 0.06 |
| 2022.4.18 | 11 | 4.02 | 0.01 |
| 2022.4.28 | 12 | 4.00 | 0.02 |
| 2022.5.8 | 13 | 3.98 | 0.02 |
| 2022.5.18 | 14 | 3.99 | 0.01 |
| 2022.5.28 | 15 | 3.99 | 0 |
| 2022.6.7 | 16 | 4.01 | 0.02 |
| 2022.6.17 | 17 | 3.97 | 0.04 |
| 2022.6.27 | 18 | 4.01 | 0.04 |
| 2022.7.7 | 19 | 4.00 | 0.01 |
| 2022.7.17 | 20 | 3.99 | 0.01 |
| 2022.7.27 | 21 | 4.00 | 0.01 |
| 2022.8.6 | 22 | 4.01 | 0.01 |
| 2022.8.16 | 23 | 3.99 | 0.02 |
| 2022.8.26 | 24 | 4.01 | 0.02 |
| 2022.9.5 | 25 | 4.02 | 0.01 |
| 2022.9.15 | 26 | 3.98 | 0.04 |
| 2022.9.25 | 27 | 3.99 | 0.01 |
| 2022.10.6 | 28 | 4.02 | 0.03 |
| 2022.10.16 | 29 | 4.00 | 0 |
| 2022.10.26 | 30 | 4.01 | 0.01 |
| 平均值 |  | x=1kxi=4.00 | Rs=1k−1xi−xi−1=0.019 |
| 注：在测量仪器两次校准之间可有尽量多次同类方式的测量，当没有异常结果的情况可在再作校准前绘制控制图，并分析和保存；当发现异常结果或审核认证需要时，可即时绘制控制图并分析。 |  |  |  |

3.控制图特定值

x图：

CL=x=4.00

UCL=x+E2Rs=4.00+2.660×0.019=4.05

LCL=x−E2Rs=4.00−2.660×0.019=3.95

Rs图：

CL=Rs=0.019

UCL=D4Rs=3.267×0.019=0.065

LCL=−−−−−−

4.控制图绘制

x图：

CL(4.00)   UCL(4.05)   LCL(3.95)

Rs图：

CL(0.020)  UCL(0.065)  LCL(----)

5.控制结果评价：在控制限以内，过程稳定

绘制：

日期：    2020.10.26

附：

控制图系数

| 组内测量次数 | A2 | A3 | E2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.880 | 2.659 | 2.660 | —— | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.954 | 1.772 | —— | 2.574 |
| 4 | 0.729 | 1.628 | 1.457 | —— | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 1.427 | 1.290 | —— | 2.114 |
| 6 | 0.483 | 1.287 | 1.184 | —— | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 1.182 | 1.109 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 1.099 | 1.054 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 1.032 | 1.010 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.975 | 0.975 | 0.223 | 1.777 |