线路轨距测量结果不确定度评定

1.概述

1.1	测量依据：NDYJ 405007-2022 轨道检修规程。

1.2	测量环境条件：常温。

1.3	测量设备：轨距尺，编号：012549100938型号：TGC~1E，范围(1410～1470)mm。

1.4	被测对象：线路轨距。

1.5	测量过程：正线线路轨距测试。

2.测量数学模型、方差及灵敏系数

2.1 数学模型：y=x

式中：     y —— 被测钢轨的轨距，mm；

x—— 轨距尺测量读数，mm；

2.2 方差及灵敏系数：输入量中各不确定度来源之间互不相关，方差式为

uC2(y)=(∂f∂x)2u2(x)=u2(x)

其中灵敏系数：c(x)=∂f∂x=1

3. 钢轨轨距测量结果不确定度分量评定

测量仪器读数的不确定度u(x)主要包括测量重复性引入的不确定度u1(x)，轨距尺误差引入的不确定度u2(x)和测量结果读数保留至1mm修约引入的不确定度u3(x)。

3.1钢轨轨距测量重复性引入的不确定度u1(x)，用标准不确定度A类评定。

以测量 60kg/m钢轨轨距为例，用轨距尺对 60kg/m钢轨重复测量10次，测量结果见表1。

| 第i次测量 | 轨距（单位mm） |
| --- | --- |
| 1 | 1435 |
| 2 | 1434 |
| 3 | 1434 |
| 4 | 1435 |
| 5 | 1434 |
| 6 | 1434 |
| 7 | 1435 |
| 8 | 1435 |
| 9 | 1434 |
| 10 | 1434 |
| 平均值 | 1434 |
| 实验标准差 | 0.423 |

表1 60kg/m钢轨轨距测量数据

式中：

xi—第i次测量值，mm；                 x—n次测量的平均值，mm；

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.423mm

本次评定重复测量10次，因日常工作只测量1次用作测量结果，则测量重复性引入的不确定度u1(x)=s(x)n=s(x)1=0.423mm；

故A类标准不确定度分u1(x)

3.2轨距尺固有误差引入的不确定度u2(x)，采用B类方法评定。由检定证书给出轨距尺最大允许误差为±0.25mm，在此区间服从均匀分布，则标准不确定度：

0.253≈0.144mm

3.3 测量结果读数修约引入的不确定度u3(x)，用标准不确定度B类评定。

轨距尺最小分度值为1mm，估计均匀分布：

u3(x)=ak=123≈0.289mm

3.4 测量仪器读数的不确定度u(x)

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度分量 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(x) | 60kg/m钢轨垂磨测量结果重复性引入的不确定度 | 0.423mm | 1 |
| u2(x) | 轨距尺固有误差引入的不确定度 | 0.144mm |  |
| u3(x) | 测量结果读数修约引入的不确定度 | 0.289mm |  |

重复性引入的不确定度和读数修约引入的不确定度有交叉，取较大的=0.423mm

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.45mm

4.合成标准不确定度u(y)

由上不确定度分量汇总，合成标准不确定度：

uC(y)==0.45mm

5. 扩展不确定度U(y)

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U(y)=k⋅uC(y)=2×0.45=0.90mm

k=2

6. 结果报告

Y=y±U(y)=(1434±0.9)mm       k=2

评定人：

日期：2022.10.11