项目编号：1006-2021-2022

审核员监督审核记录-远程（2组）

企业名称：深圳市安车检测股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年11月14日下午至2022年11月15日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司品质部负责测量设备全过程管理。查《测量设备台账》，共有140台测量设备纳入了测量管理体系进行管理，其中1台强检测量设备。对测量设备进行了分类管理，无新增测量设备。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查生产部现场，编号为ACYQ-001型号规格为Y-60（0-25）MPa的一般压力表，检定日期为2022年9月15日，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 现场抽查编号J40592、测量范围（0-300）mm的“游标卡尺”，测量设备检定证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。 抽查编号19082308、型号规格(25-50)mm的“数显外径千分尺” 检定证书，证书上检定日期为2022年9月15日，测量设备检定证书出具的检定结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查设备编号：191102008，型号规格：（75-100）mm的数显内测千分尺，编号: 095495667型号规格：6234P转速表,检定日期均为：2022年09月15日；设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查由“济南市计量检定测试院”出具的检定证书1份，被检定设备名称：空盒气压表，型号规格 ：DYM3，检定日期：2022年9月15日,证书编号：22000587665,符合要求。 查2022年10月《温湿度记录表》，已对环境温度进行了记录，符合要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为090506396的数字万用表，校准日期：2022年09月15日。查《计量确认明细表》，已经对该测量设备进行了计量确认。查关键测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已对该测量过程进行了验证，验证方法正确，符合要求。 | 品质部 技术研发部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 | 查企业无新增测量过程。查《测量过程及控制一览表》，共识别了136个测量过程，其中3个关键测量过程，52个重要测量过程，81个一般测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。对测量过程按照一般、关键进行了分类管理。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求。 查关键测量过程：“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。 查关键测量过程“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程”，按照《机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程控制规范》所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程进行了有效性确认。符合要求。 | 品质部 技术研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查“机动车轮重V3.0制动力电压值检测过程不确定度评定报告”，已进行不确定度评定。评定方法符合要求。 | 品质部 技术研发部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准。企业测量设备均委外送检到1家机构为济南市计量检定测试院进行检定校准，其计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37001号。测量设备均已溯源到SI单位标准。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电。2021年全年用水3400吨，用电1175890度, 用气28973立方。共计折合183.34吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |