编号：0004-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市洪泽丰科技开发有限公司 | | | | | 审核员 | 李长亮 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 8542368 | （0-40）MPa | ±0.4级 | 0.005级 | 沈阳计量测试院 | 2019.9.20 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 2356974 | （0-60）MPa | ±0.4级 | 0.005级 | 沈阳计量测试院 | 2019.9.20 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 74235684 | （0-300）mm | ±0.04mm | 4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 7958435 | （0-150）mm | ±0.04mm | 4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 6358524 | （25-50）mm | ±0.01mm | 3等 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 3542582 | （100-125）mm | ±0.01mm | 3等 | 沈阳计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 5886129 | （0-5）mm | ±0.02mm | 0.8µm（k=2） | 沈阳计量测试院 | 2019.6.20 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年1月11日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**