配热电偶用温度仪表检定过程不确定度评定

1.影响测量不确定度的因素分析： 1.1测量重复性引入的标准不确定度； 1.2测量用标准器引入的标准不确定度； 1.3测量用补偿导线引入的标准不确定度； 1.4测量用玻璃液体温度计引入的标准不确定度； 1.5被测对象分辨力引入的标准不确定度。 2.数学模型：△t= Ti-T 3.测量要求 3.1 测量依据：JJG 617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》 3.2 测量环境：温度20±5℃；相对温度≤80%RH 3.3 测量标准：VCICTOR 14+ 温度校验仪，其最大允许误差:±（0.02%设定值+%量程）； 3.4 被测对象：型号为AK6-BKL210-C000R-X；准确度：1.0级；分度号：K；分辨力：1.0℃的数字温度指示调节仪为测量对象 4.测量结果标准不确定度的评定 4.1重复性测量结果的标准偏差 4.1.1 测量过程：本次以型号为AK6-BKL210-C000R-X；编号：CXAK2209381899；准确度：1.0级；分度号：K；分辨力：1.0℃；测量范围：(0～400)℃；最大允许误差：1.0%FS+d个字的配热电偶数字温度指示调节仪作为被测量对象，采用输入标准电量法对200℃被测点连续测量10次，以确定计量标准的标准偏差，测量得到的测量结果如下 序号; 被测点 ℃; 输入标准值mV; 仪表显示值℃; ti-t; (ti-t)2. 1; 200; 8.137; 200; -0.7; 0.49. 2; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 3; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 4; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 5; 200; 8.137; 200; -0.7; 0.49. 6; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 7; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 8; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. 9; 200; 8.137; 200; -0.7; 0.49. 10; 200; 8.137; 201; 0.3; 0.09. t=200.7; Σ(ti-t)2=2.1.

4.1.2重复性测量结果的标准偏差计算： S(t)= (ti−t)2n−1 =2.110−1= 0.483℃ 自由度 v=n-1=10-1=9 4.1.3重复性测量的标准不确定度计算： ua= S(t)/N=0.483/10= 0.153℃ 4.2测量用标准器VCICTOR 14+温度校验仪的标准不确定度可采用B类评定方法计算： 经查使用说明书可知其在量程为100mV时输出8.137mV标准电量（200℃点电量信号）时允许误差为±（0.02%设定值+0.01%量程）mV，其误差分散的区间半宽（0.02%设定值+0.01%量程）mV，视其误差均匀分布；则标准不确定度 ub=（0.02%×8.137+0.01%×100）/3 = 0.007mV = 0.172℃ 4.3测量用补偿导线的标准不确定度可采用B类评定方法计算： 经查校准证书可知补偿导线扩展不确定度uc=0.2℃ ，k=2；则标准不确定度 uc= 0.2/2 = 0.1℃ 4.4 测量用玻璃液体温度计的标准不确定度可采用B类评定方法计算： 经查检定规程可知玻璃液体温度计允许误差为±0.2℃，其误差分散的区间半宽0.2℃，视其误差均匀分布；则标准不确定度 ud= 0.2/3 = 0.116℃ 4.5 被测对象分辨力引入的标准不确定度计算： 被测对象型号为AK6-BKL210-C000R-X，编号：CXAK2209381899温控仪，分辨力：1.0℃；半区间宽度a=0.5℃,在区间内测量误差可认为服从正态分布﹐因此包含因子k=3﹐则 ue=a/k = 0.5/3= 0.289 ℃ 5 测量结果合成标准不确定度u95（e）计算： 由于ua、ub、uc、ud和ue彼此相互独立， 而ua ＜ ue，根据标准规定，可以忽略ua用ue代替，因此合成标准不确定度 u95（e）=ub2+uc2+ud2+ue2= 0.1722+0.12+0.1162+0.2892= 0.4 ℃ 6 扩展不确定度的计算：通常情况下取置信概率ρ=95% k=2 U95= ku95（e）= 2×0.4 = 0.8 ℃ 7.不确定度评定报告： 本次测量结果的扩展不确定度：U= 0.8 ℃ k=2 编制人：何瑞开 日期：2022年11月15日