[image: image1.png]


   

[image: image2.png]% 235



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0269-2020-2022
审核员现场审核记录（远程）

企业名称：北京慧怡科技有限责任公司
审核员：                                          审核日期：2022年12月29日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

7.3.2溯源性
	企业编制了《测量设备管理控制程序》HY-CLCX/10-2020、《计量确认控制程序》HY-CLCX/13-2020，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。
企业22台测量设备，其中6台强制检定设备，测量设备均列入企业计量管理工作。企业未建立计量标准，未开展自检测量设备，其他测量设备均全部委外检定/校准。

查出厂编号2326,型号规格为XBT-15-25

的水表检定装置，检定日期：2022年6月20日。查出厂编号16010206，型号规格为JYM-031  口径：(15-25)mm的水表智能检测台，检定日期：2022年6月20日。查出厂编号3631711，型号规格为（0-2.5）MPa的压力表，检定日期：2022年8月22日。查出厂编号KC3945-3，型号规格为（0-1）MPa的耐振压力表，检定日期：2022年8月22日。查型号规格为（0-200）mm的数显卡尺，检定日期为2021年8月5日。查量具编号BJHY-ZR-004，型号规格为JS-306 0.01S~30min的电子秒表，检定日期：2022年8月3日。有计量确认标识，与证书相符。检定/校准机构为北京市计量检测科学研究院，签章资质有效。

抽查6份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，信息与台账相符，均已粘贴标识，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	行政部

生产部

软件研发部

硬件研发部
	否

	2
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2 软件
	企业建立了HY-CLCX/7-2020《测量软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。

查《软件台账》，共有“打印合格证软件、营业收费管理系统、自助充值充值机软件”3个软件。与软件研发部张鑫经理面谈，软件研发过程包括需求收集、需求确认、开发、测试、上线过程，软件迭代和升级采用gitlab作为版本管理工具，通过分支和标签方式管理不同版本软件。已对现有软件进行了测试、功能确认、检查、评定。符合要求。
	软件研发部
	否

	3
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了《测量环境管理控制程序》HY-CLCX/11-2020，规定了对环境的控制要求。

公司产品按照大的分类分为冷水表和热水表，执行标准如下：

GB T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求(1)；

GB T 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法(1)；

标准规定了冷热水表的技术要求以及试验方法，企业执行以上标准对冷热水表进行检验测试。试验条件满足标准要求。
	行政部

生产部

软件研发部

硬件研发部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了《计量外部供方管理控制程序》HY-CLCX/2-2020，规定了计量供方管理及评价的方法。

查质量部提供的《合格供应商名单》HYKJCL-TZ-001，该文件记录了公司产片的合格供方，共18家，包含公司产品所有的原材料和半成品供方。抽查宁波时代仪表有限公司、武汉孚安特科技有限公司、玉环市展帆机械有限公司的合格供方评价记录，对物料批次、合格率等信息进行了评价，并保持了最近的评价记录。

查《合格供方台账（检定校准服务）》，公司将北京市计量检测科学研究院（计量授权证书（国）法计（2017）01007号）纳入合格供方名录，公司的测量设备全部委托该单位进行检定/校准。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，评价内容10项。符合要求。
	质量部

行政部

生产部
	否

	5
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	企业编制了《测量过程控制程序》HY-CLCX/15-2020、《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理。
	生产部
	否

	6
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》HY-CLCX/14-2020，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	行政部

生产部
	否

	7
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了《测量设备管理控制程序》HY-CLCX/10-2020、《计量确认控制程序》HY-CLCX/13-2020、《计量确认间隔管理程序》HY-CLCX/14-2020 ，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	行政部

生产部
	否

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程
	企业编制了《计量确认控制程序》HY-CLCX/13-2020。查《测量过程及控制一览表》，共识别了16个测量过程，其中1个关键测量过程，15个重要测量过程。本年度无新增测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。查关键测量过程“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。

查QR8.6-05水表检定记录，检定过程记录测量水压0.5MPa，水温24℃，型号口径DN20，检测设备编号2，耐压设备编号6，检验员万丽方，检验日期2022年10月12日。检验项目包括外观，耐压试验，起始读数，公称流量读数，分界流量读数，最小流量读数，公称流量误差，分界流量误差，最小流量误差以及最终检定结果。记录完备，翔实，符合要求。
	生产部

软件研发部

硬件研发部
	否

	9
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了HY-CLCX/16-2020 《测量不确定度控制程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。

查“DN（15~20）2级水表示值误差测量过程”的不确定度评定，评定方法符合要求，见附1《测量过程不确定度评定报告》。
	生产部

软件研发部
	否

	10
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	查企业编制了《计量满意度测评控制程序》HY-CLCX/13-2020，规定了顾客满意度调研的方法和管理规定。
企业通过发放“测量管理体系顾客满意度问卷调查表”来调研测量管理体系满足顾客要求的程度。公司编制了《2022年度测量管理体系顾客满意度调查计划》，编号：HYKJ-JH-22005，并于2022年11月，按照计划进行了顾客满意度调查，内部客户6份，外部客户3份，共发放9份，并对问卷进行了回收分析。就调查结果编制了《2022年度测量管理体系顾客满意度调查报告》编号：HYKJCL-BG-22015，2022年度测量管理体系顾客满意度调查结果为内部顾客满意度98.7%，外部顾客满意度97.5%。符合质量目标要求。
2022年7月以来在产品质量、物料交接、测量设备采购评价、安全能源管理等方面未收到顾客投诉。达到质量目标要求，符合要求。
	行政部

生产部

软件研发部

硬件研发部
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为水、电。2022年全年用水514吨，用电18.28万度。共计折合22.6吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

