导卫中心高度检验

测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：YB/T 4172-2008

1.2检测环境条件：常温

1.3被测对象：选择20mm的标准量块

1.4测量仪器：用于检验的游标卡尺

1.5测量数学模型  y=x

y———被测导卫中心高度

x———游标卡尺的读数

2.最佳测量值

对20mm的标准量块重复测量n=6次，

测得结果（mm）：

20.00   20.01   20.02   19.99    20.00   20.02

x=1nxi=20.01

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂m=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和游标卡尺

误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.005

u1(x)=s(x)n≈0.002

4.2游标卡尺

误差引入的不确定度u2(x)

游标卡尺证书给出最大允许误差±0.03mm，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.033≈0.02

4.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.02

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.02

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.02=0.04

取U(y)=0.04mm  k=2

7．结果报告

Y=y±U(y)=(20.01±0.04)mm k=2