## 1A
江苏盛日设备机械制造有限公司
导卫中心高度检验测量过程监视统计记录表
测量过程名称：导卫中心高度检验测量过程
被测参数：高度 测量范围：40mm ， 测量允差：±0.15mm
测量仪器： 测量范围 0-200mm， 最大允许误差是±0.03mm
监视方法：统计技术 核查标准：20mm标准量块
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.11.10 | 20 | 20.02 | 20 | 19.98 | 20 | 20 | 0.04
2 | 2021.12.10 | 20.02 | 20 | 20 | 20.02 | 20 | 20.008 | 0.02
3 | 2022.1.10 | 20 | 20.02 | 20 | 19.98 | 20 | 20 | 0.04
4 | 2022.2.10 | 20 | 20 | 20.02 | 20 | 20 | 20.004 | 0.02
5 | 2022.3.10 | 20 | 20 | 20.02 | 20 | 20 | 20.004 | 0.02
6 | 2022.4.10 | 19.98 | 20.02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.04
7 | 2022.5.10 | 20 | 20 | 20 | 20.02 | 20 | 20.004 | 0.02
8 | 2022.6.10 | 20.02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.004 | 0.02
9 | 2022.7.10 | 20 | 19.99 | 20 | 20.02 | 20 | 20.002 | 0.03
10 | 2022.8.10 | 20 | 20.02 | 20 | 20 | 20 | 20.004 | 0.02
11 | 2022.9.10 | 20 | 20 | 20.02 | 20 | 20 | 20.004 | 0.02
12 | 2022.10.10 | 20 | 19.98 | 20 | 20 | 20 | 19.996 | 0.02
13 | 2022.11.10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.02 | 20.004 | 0.02
| 20.0026 |  |  |  |  | 0.025385
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 20.0026 | mm
上控制线 | UCL= |  | 20.0173 | mm
下控制线 | LCL= |  | 19.988 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.025385 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.053688 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
核查人员：

## 1B
控制图
均值控制图
UCL=20.017
CL=20.003
LCL=19.988
极差控制图
UCL=0.054
CL=0.025
LCL=0