目编号：1168-2021-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：北京康仁堂药业有限公司

审核员：

审核日期： 2022年12月29日上午至2022年12月30日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照的经营范围发生了变化，其他信息未发生变化。涉及测量管理体系的申请范围未发生变化。见附件《营业执照》。企业组织机构未发生变更，部门名称发生了变更，技术研发部变更为中药研究院、安全环保部换更为安全管理部、销售部变更为销售服务部。见附件《组织架构图》。 企业本年度新增测量过程151个，新增重要测量过程关键测量过程2个“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”。公司共识别出了240个测量过程，”当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程”、“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”等4个关键测量过程，236个重要测量过程。公司测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业2022年由人力资源部通过发放内部客户满意度调查表工作实施内部调查，查《三期调研数据汇总》和《满意度调查表》，企业于2022年按季度进行内部顾客满意度进行了调查，内部顾客满意度为98%。查销售服务部《2022年上半年客户满意度调查报告》，企业余2022年6月20-26日发放调查表268份，回收209份，外部顾客满意度调查表10份，外部顾客满意度为98.8%。内外顾客满意度均达到目标值。 | 管理层 综合管理部 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 销售服务部 人力资源部 采购管理部 仓储一部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。包括：a、关键过程测量设备计量确认100%；b、测量过程失控不超过24小时;c、培训合格率100%;d、内部顾客满意度达到95%.有具体指标。 查《测量管理体系目标完成情况统计表》1份，查生产管理部分解的6项质量目标、工程设备部分解的2项质量目标、综合管理部分解的2项质量目标，安全管理部分解的2项质量目标，中药研究院分解的3项质量目标，销售服务部分解的1项质量目标，质量运行部分解的3项质量目标，质量检验部分解的4项质量目标，质量保证部分解的7项质量目标，人力资源部分解的3项质量目标，采购管理部分解的2项质量目标。质量目标均已分解到各个部门并已对2022年度1月-2022年11月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合管理部 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 销售服务部 人力资源部 采购管理部 仓储一部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查企业《2022年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2022年12月05日开展了测量体系管理评审，会议由公司副总经理敖强主持，企业管理者代表和综合管理部等16个部门汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。 抽查评审输入报告8份，包括查《2022年度测量体系管理评审报告》和《2022年度测量管理体系评审工作情况输入报告》，包括“2022年测量管理体系运行情况报告”、“2022年度内部审核情况完成报告”、“2022年测量过程控制情况报告”、“2022年质量方针、质量目标完成情况报告”、“2022年服务客户及投诉情况报告”、“2022年测量设备溯源情况报告”、“2022年人力资源及培训情况报告”、“2022年供方评价情况报告”等，覆盖了企业2022年测量管理体系质量目标完成情况、运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2022年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。企业对会议提出的改进建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查《2022年8月培训计划》和《会议签到表》3份，培训时间为2022年8月16日-18日，培训名称为测量管理体系培训，项目包括标准内容、不确定度评定、内审员培训。已完成培训。符合要求。 查《测量管理体系内审员证书》15份，内审员孙艳军、周新宁、赵玉岩等15人，培训时间为2022年8月16日-8月18日，培训合格。符合要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 查原材料及辅料的《2022年合格供应商名单》，合格供方300家，抽查评价日期2022年7月29日的《供应商评估报告》和《供方商档案表》各2份，已对“广西南药红药业有限公司”、“四川兴盛源药业有限公司”等供方进行评价，符合要求。 企业本年度有新增测量设备为压力表。查《合格供方台账（测量设备）》，企业入账的关键的测量设备主要供方为116家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账（检定校准服务）》，企业本年度无新增检定校准服务供方。入账的供方为4家为检定校准服务机构共4家为 “中国计量科学研究院（认可证书号CNAS L0502）”、“北京市计量检测科学研究院（认可证书号CNAS L0187）”、“天津市计量监督检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01009号”、“中测国信（北京）计量检测技术有限公司（认可证书号CNAS L9037）”。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》5份，已对校准服务方的资质和能力及服务质量进行持续评价，符合要求。 | 工程设备部 采购管理部 | 否 |
| 6 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查工程设备部提供的《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了确认。查关键测量过程“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”，，配备的测量设备为出厂编号为C-064的“超高效液相色谱仪”，已校准，校准日期为2021年11月30日，(周期间隔24个月)。符合要求。查关键测量过程“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”，配备的测量设备为出厂编号为1232301746的“电子天平/”，已校准，校准日期为2022年4月15日；符合要求。 | 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7. 2测量过程 | 企业本年度新增测量过程151个，新增重要测量过程关键测量过程2个“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”。公司共识别出了240个测量过程，“当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程”、“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”等4个关键测量过程，236个重要测量过程。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查质量检验部《北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程控制规范》、《全蝎待包颗粒水分含量检测过程控制规范》、《当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程控制规范》、《生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程控制规范》4份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《计量确认过程验证记录表》4份，已对“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程” 被测参数要求 “柴胡皂苷a含量：（为 1.60～5.00）mg/g”、、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程” 被测参数要求 “水分含量：≤5.5%”、“当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程” 被测参数要求 “阿魏酸含量：（0.70~1.80）mg/g”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程”被测参数要求“水分含量：（1.0~6.0）%，按取样2g生薏苡仁换算为 (0.02~0.12)g”和使用的测量设备和检测计量特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程《北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程不确定度评定报告》、《全蝎待包颗粒水分含量检测过程不确定度评定报告》、《当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程不确定度评定报告》、《生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程不确定度评定报告》4份，不确定度评定方法正确，测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外检定校准服务方4家为“中国计量科学研究院（认可证书号CNAS L0502）”、“北京市计量检测科学研究院（认可证书号CNAS L0187）”、“天津市计量监督检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01009号”、“中测国信（北京）计量检测技术有限公司（认可证书号CNAS L9037）”。查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《2022年测量管理体系内审计划》并于2022年9月13日-16日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为3个组，对公司18个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。查《2022年测量管理体系内部审核报告》1份、《测量管理体系内部审核检查记录表》16份，企业内部审核发现2个一般不符合项，查《不符合报告》2份，不符合涉及“6.2.4标识、8.3.3不合格测量设备”两个条款。企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证工作。查《纠正（预防）措施表》，企业于2022年9月20日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理者代表 质量安全管理及检试验部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司共识别出了240个测量过程，“当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程”、“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”等4个关键测量过程，236个重要测量过程。企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查“当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程监视记录及控制图”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程监视记录及控制图”、“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程测量过程能力比对评定表”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程监视记录及控制图”，图中显示已对4个关键过程定期进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程测量过程能力比对评定表》、《全蝎待包颗粒水分含量检测过程监视记录及控制图》。 查关键测量过程“当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程”、“生薏苡仁配方颗粒水分含量检测过程”、“北柴胡配方颗粒中柴胡皂苷a含量检测过程”、“全蝎待包颗粒水分含量检测过程”的《测量过程有效性确认表》4份，已对测量过程进行定期有效性确认，符合要求。见附3。 | 质量安全管理及检试验部 售后服务部 技术工艺部 采购部 人力资源部 设备工程部 制造部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具3项不符合。“不符合01：抽查SOPD1046-03《有效数字和数值的修约及其运算规程》，其5.5.4条款中引用的国家标准GB1250-89《极限数值的表示方法和判定方法》为已作废版本，目前已由GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》替代。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。不符合02：查炮制车间（洗润间2室）滑石粉饮片的洗润过程中物料从输入到输出未设置区域状态标识。不符合认证审核准则条款 “8.3.2不合格测量过程”的要求。不符合03：查质量检验部实验室检验人员“南俊宇”，查《员工培训手册》中该人员的岗前培训时间2021年11月24-25日，人力资源部未提供出该人员在岗培训记录。不符合认证审核准则条款 “6.1.2能力和培训”的要求。”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 查《计量器具管理申请单》1份，申请报废的测量设备为Z151“温湿度计”，申请时间为2021年12月27日。已完成审批，查《测量设备台账》，管理状态已标注“报废”，符合要求。 | 管理层 综合管理部 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 采购管理部 | 否 |
| 13 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项3项，查《纠正和预防措施报告》3份，企业进行原因分析，并制定了整改措施。查《整改图片》中不符合整改与《纠正和预防措施报告》符合，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业2022年内审中出具的2项不符合项，已分析原因并制定纠正措施，查《纠正和预防措施报告》2份，内审不符合项已关闭。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合管理部 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 销售服务部 人力资源部 采购管理部 仓储一部 | 否 |
| 14 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。公司测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了21台件测量设备列入强制检定。 查《麸炒薏苡仁配方颗粒工艺规程及工艺卡工艺规程》、《月季花配方颗粒工艺规程及工艺卡》；查2022年11月15日品名当黑芝麻配方颗粒的“请验单”、“黑芝麻配方颗粒检验记录”、 “黑芝麻配方颗粒检验报告单”各1份；查2022年12月01日品名细辛配方颗粒的“请验单”、“细辛配方颗粒检验记录”、 “细辛配方颗粒检验报告单”各1份。以上资料计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 中药研究院 生产管理部 工程设备部 质量检验部 安全管理部 质量保证部 质量运行部 | 否 |
| 15 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 销售服务部 | 否 |
| 16 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售服务部提供的《2022年客户目录》1份，在签订项目中抽查2套记录，包括《合同》、《康仁堂中药配方颗粒整体解决方案》《项目合作协议书》、《质量保证协议》、《计划单》、《麸炒薏苡仁配方颗粒工艺规程及工艺卡工艺规程》、《月季花配方颗粒工艺规程及工艺卡》、《发货记录》、客户回单，两个项目项目已完成验收。销售服务部签订合同，接收到客户信息后，组织技术工程部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 | 销售服务部 | 否 |