项目编号：1171-2022

审核员现场审核记录

企业名称：赫章县水泥厂有限公司

审核员：

审核日期：2022年11月21日上午至2022年11月23日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 已编制HZ-MMS/SC-2022《测量管理体系管理手册》和HZ-MMS-CX-2022《测量管理体系程序文件》，于2022年5月5日起生效。 《测量管理体系职能分配表》规定了最高管理者职责，企业计量职能机构是化验室，明确了各部门在测量管理体系中的计量职能。询问各部门负责人，基本熟悉本部门的职责。符合标准要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 编制了HZ-MMS-CX03-2022《质量目标分解及控制程序》，制定计量工作方针和质量目标。企业质量目标5项： 1） 测量设备配备率 100%; 2）测量设备送检率 100%； 3）计量确认完成及正确率 100%; 4）测量过程失控发现不超过 24 小时； 5) 内外部顾客满意度 85%以上。 查1：《测量管理体系质量目标分解表》 分别分解到化验室4项，烧成车间2项，制成车间2项，五金仓库2项，中控室2项； 查2：《测量管理体系质量目标完成情况统计表》（2022年5月-2022年10月） 1份， 经统计均已完成目标值。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 3 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 6.1.2 能力和培训 | 编制HZ-MMS-CX05-2022《人力资源控制程序》规定了各类计量人员的能力要求。 查1：化验室检验员上岗证书，姓名：吴新菊，工种：分析工，证书编号：21F-036，发证单位：贵州省建材产品质量检验检测院，发证日期：2021.10.18，有效期至：2024.10.17。 查2：人员资质：焊接与热切割作业证书，有效期：2022.1.6-2028.1.6，发证机关：贵州省应急管理厅 查3：企业于2022.10.14-15日进行测量管理体系内审，查测量体系内审检查表有内审员“罗维”签名，未提供出该人员参加内审员培训的记录，不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准 “6.1.2能力和培训” 条款的要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 01一般不符合 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 编制HZ-MMS-CX01-2022《文件控制程序》、KRTCL-CX07-2021《软件管理程序》 ，化验室归口管理技术性、管理性文件。 查1：技术文件受控情况： 查编号：HZSH-HY-01《化验室质量管理手册》 ，编制人：阮伟强，审核人：罗维，批准人：冯秀龙，发布日期:2022.1.1。 查编号：HZSN-HY-65《物检组作业指导书》，编制人：陈奎，审核人：阮伟强，批准人：罗维，发布日期:2022.1.1。 查编号：HZSN-HY-63《分析组作业指导书》，编制人：陈奎，审核人：阮伟强，批准人：罗维，发布日期:2022.1.1。 以上文件现行有效并受控。符合要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 6.2.4 标识 | 编制了HZ-MMS-CX02-2022《记录控制程序》、HZ-MMS-CX09-2022《标识管理程序》。 查1：《合格供方台账》 毕节市市场监督管理局检验检测中心、赫章县质量技术检验检测中心等检定/校准机构为合格检定/校准供方，根据现场抽查，记录符合要求。 查2：编号0005674 《水泥胶砂强度破型原始记录》 ，水泥品种：M32.5，试样编号：HM32038s，检验结论：合格，测定人：吴雪艳，复核人：廖勇超，判定人：陈奎，日期：2022.10.7。记录信息量符合要求。 查3：设备标识： 化验室取证：编号72161电热干燥箱，校准日期：2022.9.15，有效期,2023.3.14，贴计量合格标签，无计量确认标识，已经和企业沟通，后期改进。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 编制HZ-MMS-CX06-2022《测量设备配备和流转控制程序》 、HZ-MMS-CX13-2022《测量环境控制程序》 ，化验室负责测量设备全过程管理。 查1：《测量设备台账》共建档185台件, 台账中明确了溯源单位，使用部门、安装位置、计划送校日期、周期间隔等详细信息。 企业未建计量标准，测量设备按周检计划进行委外检定/校准。检定校准服务方检定/校准机构资质有效，符合溯源性要求。抽查测量设备10台件均已纳入测量设备管理。详见《测量设备溯源抽查表》 查2：物检组实验室，文件规定温湿度要求：温度20℃±2℃，湿度不低于50%，实验室未配备温湿度计。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准 “6.3.1测量设备” 条款的要求。 查3：分析组实验室，编号HZSN-JL温湿度记录，信息完整，环境符合要求。 查4：编号HZSN-HY-23《计量器具使用维护保养制度》对衡器使用流程、使用要求、日常校准及操作过程、维护保养等进行规范要求；查热重分析仪使用维护记录，信息完整，满足要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 02一般不符合 |
| 7 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.1计量确认总则 7.1.2计量确认间隔 | 编制HZ-MMS-CX07-2022《测量设备的计量确认控制程序》、HZ-MMS-CX08-2022《测量设备确认间隔控制程序》 。 化验室是计量确认实现的归口管理部门及测量设备确认间隔的统一制定及管理部门。 企业识别出28个测量过程，其中关键过程2个。 查：《测量过程及控制一览表》中分别对水泥密度检测样品称重测量过程、进出物料称重、原煤理化分析等28个测量过程，纳入测量过程管理范畴，从测量过程名称、技术文件、检验项目、被测参数、技术要求、测量设备、测量频次及监视方法等做出具体要求。 查《测量设备及计量确认台账》，企业已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。符合要求。 企业未发现擅自改动确认周期或超周期使用测量设备。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 8 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认过程记录 | 查化验室负责测量过程的监督并实施测量设备的封存、启封申请的审批。 测量设备的确认间隔结合周检率和周检合格率重新确定下年度确认间隔。企业目前没有需要封印的测量设备。 抽查关键测量过程的测量过程名称“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”、 “水泥密度检测样品称重测量过程”的《密度称重测量过程计量要求导出与验证记录》、《大宗原（辅）材料出入库称重测量过程计量要求导出与验证记录》2份，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 编制HZ-MMS-CX11-2022《测量过程设计和实现控制程序》 企业对测量过程分关键、重要测量过程和一般测量过程进行管理，查《测量过程及控制一览表》，企业识别出测量过程共有 28个，均纳入测量过程管理范畴。 企业对关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”、 “水泥密度检测样品称重测量过程”编制了控制规范。 抽查关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程控制规范”、 “水泥密度检测样品称重测量过程控制规范”2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备、核查方法和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查关键测量过程 “大宗原（辅）材料出入库称重测量过程有效性确认记录”、 “水泥密度检测样品称重测量过程过程有效性确认记录”2份，已对测量设备进行了定期有效性确认，符合要求。 查关键测量过程 “大宗原（辅）材料出入库称重测量过程计量要求导出与验证记录”、 “水泥密度检测样品称重测量过程密度称重测量过程计量要求导出与验证记录”2份，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 查编号为001的“密度称重测量过程计量要求导出与验证记录”，依据为GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》，测量设备为型号规格ME204E/02 的“电子天平”，被测参数要求为“密度：60±2g”，对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果满足要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 编制HZ-MMS-CX14-2022《测量不确定度评定控制程序》，化验室是企业测量不确定度评定工作的归口管理部门。 查：“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”、 “水泥密度检测样品称重测量过程密度称重” 的测量过程不确定度评定报告2份，包括对测量方法、测量设备、被测对象、测量过程影响量的分析，评定方法正确，结果符合要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制HZ-MMS-CX10-2022《不合格控制程序》。对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业不合格测量采取内审、管评、体系监视、顾客满意度调查等形式进行监控，对内审中发现的不符合查找原因，采取纠正和预防措施，并对其实施效果跟踪及验证，进行持续改进。 企业于2022年10月14日-15日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正措施和预防措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制 要求 | 企业制定了测量设备台账分类管理，强制检定设备74台件。 随机抽查2台设备证书： 1）编号210873742，型号/规格1.6级（0-4MPa），压力表，溯源至赫章县质量技术检验检测中心，证书编号F（01）2022534，检定结论符合1.6级，检定日期2022.9.9，有效期至2023.3.8。溯源符合要求。 2）编号210532，型号/规格SCS-150t，电子汽车衡的检定证书，溯源至毕节市市场监督管理局检验检测中心，证书编号F（03）20220269，检定结论III级合格，检定日期2022.6.7，有效期至2023.6.6。溯源符合要求。 企业产品为定量包装商品，抽查校准证书：编号03的自动包装插袋机，溯源至毕节市市场监督管理局检验检测中心，证书编号ZJ（02）20220013，校准日期2022.4.15，溯源符合要求。 查记录、报表等资料计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 化验室 生产调度中心 中控室 质量安全科 制成车间 五金仓库 烧成车间 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查企业编制了《能源计量数据管理程序》，已对能源管理进行了规定。 企业能源主要品种有：煤、电、水。2022年1-10月共耗能共计折合9.29万吨标煤。 | 生产调度中心 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《用能计量器具台账》，进、出企业能源计量器具8台，配备率100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位主要用能设备能源计量器具配备计量器具10台，配备率100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备63台，能源计量器具配备率100%。配备率满足要求。 | 生产调度中心 |  |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备8台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备测量设备10台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 进出重点耗能设备配备的测量设备63台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。 | 生产调度中心 |  |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查《能源计量器具台账》表明，汽车衡、电磁流量计等能源计量器具均已送检，准确度满足要求。 查原材料入厂电子汽车衡，编号为211063，规格型号为SCS-150t，检定结论：合格。检定日期：2022年6月7日，检定单位：毕节市市场监督管理局检验检测中心。 查编号为201117506919的三相四线电子式多功能电能表，检定日期2021年09月14日，检定结论：合格，检定单位：贵州电网有限责任公司计量中心。 查编号为210532的电子汽车衡,检定日期2022年6月7日；查编号为01117506920的三相四线电子式多功能电能表，检定日期2021年09月14日,提供的检定证书有效，符合要求。 | 生产调度中心 |  |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 查《2022年二季度平衡分析评价报告》，生产调度中心对能源计量数据采用MES\DCS系统进行数据监视并自动生成报表，平衡、分析和考核均为人工记录并计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。查《用能计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。企业建立了能源管理制度，实现了能源计量数据的网络化管理。能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 | 生产调度中心 |  |