项目编号：编  号：1171-2022

审核员现场审核记录

企业名称：赫章县水泥厂有限公司

审核员：                            审核日期：2022年11月21日上午 ~ 11月23日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为阮伟强是公司总化验室主任。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门化验室进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业希望通过体系文件的实施和质量目标的考核实现并满足顾客的要求。 | 管理层、化验室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是化验室。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表11项职能，化验室23职能， 企业把原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验等测量过程列入体系管理。 | 管理者代表、化验室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 化验室已组织企业的相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表、化验室、销售科 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定的《测量管理体系管理手册》，规定了计量方针及5项质量目标，质量目标可测量。并将质量目标分解到各责任单位，化验室每月组织检查统计质量目标完成情况。查2022年5月-10月质量目标已全部完成。 | 管理者代表、化验室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月24日开展了管理评审，会议由总经理冯秀龙主持，管理者代表汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、化验室 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编制的《人力资源控制程序》规定了体系相关部门和人员职责。综合科编制了《测量管理体系人员一览表》，测量体系人员150人。综合科编制了2022年公司测量体系培训计划，，共有3项培训内容。到目前已实施完成3项。有培训记录，和培训效果评价。符合要求。 | 综合科 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了《测量管理体系管理手册》和18个程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。文件受控。符合要求。 查：企业产品执行主要标准：GB/T3183-2017《砌筑水泥》、GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》等。文件现行有效并受控。符合要求。 | 化验室 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：设备保全科《皮带称标定参数记录表》记录信息不全，确少测量标准信息，记录无编号，无校准依据。无保存期限，已和企业沟通整改。 | 设备保全科 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查现场测量设备有标识，标识清晰、完整。但不是计量确认合格标识，已和企业沟通整改。 查:设备保全科分管公司压力表等测量设备管理，查:《测量设备台账》共有108台测量设备。 测量设备使用环境没有特殊要求。 查编号210873738压力表，2022.09.09检定。现场标识、台账信息和证书一致。 | 设备保全科 | 否 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量管理体系管理手册》。规定了测量软件管理办法。化验室编制了检测软件台账。目前已识别9个测量软件、已对软件进行了确认。 | 化验室 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方控制程序》文件。对供方管理进行了相关规定。并对供应商进行选择、评价、确认，对供方进行管理。符合要求。 查供应科负责测量设备采购供方管理，化验室负责测量设备检定/校准供方管理，供应科编制了《测量设备供方评价表》，对测量设备供方进行评价，形成了《合格供方清单》。。符合要求。化验室负责测量设备检定/校准服务供方管理，编制了《测量服务供方评价表》，对测量设备校准供方进行评价，形成《外部合格服务方的清单》，符合要求。 | 化验室、供应科 | 否 |
| 12 | 计量确认记录是否清晰， | 7.1.4计量确认 | 查《计量确认过程验证记录表》，计量确认记录清晰，有验证人员和审核人员签字，有验证时间，符合要求。 | 化验室 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程控制管理程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的《测量过程设计和实现控制程序》对过程设计和实现控制进行了规定，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过 程名称、测量参数、技术要求测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业共识别了28个测量过程，其中关键测量过程2个。对测量过程分关键和重要测量过程进行管理。水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等为关键测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程 管理要求。 | 化验室 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制过程和校准测量设备是否评定测量不确测量定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的《测量不确定度评定控制程序 》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。 现场重点抽查了关键测量过程水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程测量不确定度评定，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 化验室 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准， 企业的测量设备由化验室和设备保全科负责委外检定/校准。符合要求。 | 化验室、设备保全科 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表、化验室 | 否 |
| 17 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度控制程序》 规定了顾客满意度调查的相关要求， 查：化验室编制了《内部客户满意度调查表》，下发各相关部门来调查内部顾客满意度。符合要求。 查：销售科 通过客户评价系统线上向客户收集满意度信息。符合要求。 | 化验室、销售科 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月14日10月15日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司9个部门和生产车间进行了全要素的审核，内审发现1个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止1个不符合项已整改完成。 | 管理者代表、化验室 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《内部审核和监视控制程序 》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 化验室 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。今年内审发现1个不符合项。到目前为止已全部整改完成。 | 化验室 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的《纠正措施和预防措施控制程序 》中规定了纠正措施和预防措施办法，符合标准要求。 | 化验室 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业有强制检定测量设备74件。已按要求进行了检定，符合要求。 | 化验室、设备保全科 | 否 |
| 23 | 企业的销售合同抽样，抽样范围涵盖申请的产品范围 | 产品的销售 | 抽查赫章县水泥厂有限公司水泥买卖合同，合同编号：GH2-01-202201-WN04,签订时间2022年1月1日。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。 | 销售科 | 否 |