项目编号：1175-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：中国天楹股份有限公司

审核员：周庆明                          审核日期： 2022年 11月28日 ～ 11月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 技术部及研发中心负责新产品开发及工艺设计，分析测试中心及电厂负责各部门的测量设备的溯源管理；采购部负责测量设备和服务的供方评价，并负责大型设备的采购；市场拓展部负责确定顾客要求；风险控制部负责环保及职业健康安全管理，各车间负责 各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂、采购部、市场拓展部、风险控制部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 分析测试中心及电厂已组织各自内部相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 研发中心、技术部、运营管理部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“测量目标及措施计划”，制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人，分析测试中心、电厂负责每季对各内部部门测量目标进行考核，每年对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂、采购部、市场拓展部、风险控制部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查2-3份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见TY/MP-09-2022《测量设备管理程序》、TY/MP-18-2022《体系内部审核和管理评审程序》、TY/MP-14-2022《测量过程设计管理程序》等总计22个管理程序文件，程序文件均受控并现行有效，文件信息满足测量管理体系要求，文件中计量单位使用正确。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂、采购部、市场拓展部、风险控制部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了TY/MP-06-2022《测量软件管理程序》。已识别了公司测量软件，建立了“测量软件管理台帐”，编号：MR-MP06-01（A）；共有6个测量软件，规定了启用日期，测试周期及测试人员、测试方法、保留了软件测试记录，满足要求。 | 分析测试中心 电厂 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对3-4个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了TY/MP-07-2022《测量记录管理程序》。 抽查记录： 记录1：计量确认记录：设备核查记录表，原子吸收光谱仪，编号：RF/TY-065-1.0 ；核查记录信息完整，所用核查标准物质在有效期内，也经计量确认，期间核查作业指导书（文件：SOP2-ITY-001-1.0原子吸收光谱仪使用、维护及期间核查作业指导书）、核查数据完整，核查人员具备能力，满足核查规范要求。 记录2：检测PH检测原始，记录编号TY-JC-2207001，分析测试中心检测人员经培训考核上岗颁发授权书、审核人员也取得了省市场监督管理局的授权证书，检测有规程，SOP2-ITY-0014-1.0 pH 计使用、维护及期间核查作业指导书，检测方法确认有效，检测过程记录清楚，检测报告规范。满足要求。 记录3：测量管理记录：内部审核记录，受审核部门、陪同人员、审核员、审核日期、审核条款、审核记录及说明、审核评价、不符合项的开具，内容信息完整，记录清晰。 所有检测记录及电子资料保存期限5年。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂、采购部、市场拓展部、风险控制部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了TY/MP-09-2022《测量设备管理程序》，公司规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，如SOP2-ITY-002-1.0 双道原子荧光光度计作业指导书，所有设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查2~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查公司《测量设备总台账》分析测试中心：118台，A类5台，标准物质124个，测量软件2个。电厂：224台件，其中强制检定计量器具21台件，A类22，测量软件4个，标准物质：21个。公司对测量设备进行ABC分类管理，企业通过管理台帐对测量设备进行有效管理。 公司未建立了最高计量标准，所有测量设备均委外量值溯源。委托江苏银河计量检测有限公司（测量供方评价记录编号：MR-MP11-02）、海安市综合检验检测中心（MR-MP11-02）、江苏新起点测试科技有限公司（MR-MP11-02）、苏州市计量测试院（MR-MP11-02）4家机构进行检定/校准，校准/检定证书由分析测试中心、电厂保存。抽查现场标识、台账信息和证书一致，环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见公司“合格供方清单”，服务供应商4个，抽查江苏银河计量检测有限公司（测量供方评价记录编号：MR-MP11-02）、海安市综合检验检测中心（MR-MP11-02）、江苏新起点测试科技有限公司（MR-MP11-02）、苏州市计量测试院（MR-MP11-02）4家机构进行检定/校准机构。对供方资质有评价记录，服务资质均在有效期内，满足给公司提供检定、校准服务要求。 检查中发现：电厂委托南通华中检测有限公司进行现场金相检验，但未按文件要求将此供方列入《测量合格供方清单》，并保留《测量供方评价记录》和资质证明资料，不符合6.4条款要求。 | 分析测试中心 电厂 采购部 | 是01 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全。重要测量过程---给水PH测量，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“重要测量过程给水PH测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了TY/MP-17-2022《顾客满意管理程序》，规定市场拓展部负责外部顾客满意度调查、汇总和分析，2022年9月对3家外部顾客进行调查，外部顾客满意率100%。公司目标值≥92%，高于目标值。 2022年9月对分析测试中心 及电厂涉及到的部门进行了一次内部顾客调查，共调查内部部门3个部门，满意率100%，内部顾客满意100%。均进行满意度评价，总体满意。 | 分析测试中心 、电厂 市场拓展部 | 无 |
| 13 | 对企业的运行服务合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的服务范围 | 运行服务 | 抽查：国网江苏省电力有限公司购售电合同，合同号：SGJS0000FZGS1900079，服务名称：售电服务，签订时间2019年3月19日。客户名称：国网江苏省电力有限公司。 抽查：分析测试中心检测委托登记表，服务检测项目：玻璃体，固体，检测铅含量，检测方法依据：HJ786-2016；合同编号：TY-JC-2207001，签订时间：2022年7月18日。检测报告编号：TY-JC-2207001-02。 检查确认企业对应的运行服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可以满足该合同服务的运行和检测要求。 | 市场拓展部 运行管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了TY/MP-12-2022《测量设备计量确认管理程序》和TY/MP-14-2022《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备、计量确认过程按照《测量过程控制管理程序》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TY/MP-19-2022《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 16 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的RT/MSP.22-2017《纠正措施控制程序》、RT/MSP.23-2017《预防措施控制程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂 | 无 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 | 研发中心、技术部、运营管理部、分析测试中心、电厂、采购部、市场拓展部、风险控制部 | 无 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要品种有柴油、水，年总消耗量700tce。公司属于发电企业，供电给国家电网，不是重点用能单位。 | 风险控制部 | 无 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，共配备电能表32个，水表1个，电表、水表配备率及确度等级均满足要求。 | 风险控制部 | 无 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，运行管理部、风险控制部每月进行统计分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，管理符合标准规定。 | 风险控制部 | 无 |
| 21 | 安全环保管理 | EHS法律法规 | 环保检测报告（废水、地下水、有组织废气、无组织废气、环境空气、土壤、固废、），检测单位：青山绿水（江苏）检验检测有限公司。检测日期：每月检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号211012052340）有效期至2027.12.05。 职业病危害因素检测报告（工作场所空气（化学因素）、工作场所环境（物理因素），检测单位：江苏泰洁检测技术股份有限公司。检测日期：2022.8.16日；检测结论：合格；检测机构资质：（苏）卫职技字（2021）第082号。有效期至2026.7.1。 企业的特种设备有 1台叉车、行车4台、压力容器15台、安全阀6台，均在有效期内使用。 抽查一台起重机械 ,设备类别（品种）通用桥式起重机，设备型号规格：QZ5-5.45，检验日期2022年04月28日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2024年4月。 抽查一台叉车，单位内编号：F•A3733，检验日期：2021年12月24日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年12月24日。 抽查电站锅炉水处理定期检验报告，锅炉型号：SLC250-3.9/400，检验日期：2022年09月23日。 第一类压力容器储气罐,单位内编号：11ANB331，检验日期2022年5月，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年5月。 抽查一台安全阀，报告编号：NT-AF-2022-020343，检验日期2022年05月31日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年05月30。 检查了叉车司机肖厚祥/，证书编号320621197511035338； 黄海平证书编号：320621198612275116，两人作业项目代号为N1 。有效期至2026年02月/发证机关海安市场监督管理局，均在有效期内。 防雷测试：雷电防护装置检测，一年一次，委托南通气象科技有限公司检测（CMA171019130416），有效期内的资质。对油库的检测是半年一次。 | 风险控制部 | 无 |