受理编号：1226-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 五参数组合测井仪外径测量 | | | 被测参数要求(含公差) | (φ38±0.02)㎜ | | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | | CSC-CJY-01《五参数组合测井仪图纸》 | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）  1.测量参数长度公差范围：T=0.04㎜  2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.04×1/3=0.013㎜  3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(25～50)㎜的外径千分尺即可。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | | 型号规格 | 主要计量特性  (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | | | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 外径千分尺/07974 | | (25～50)㎜ | ±0.004㎜ | | | CY0121002256号 | 2021.12.28 |
|  | |  |  | | |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |
| 计量验证记录  1）测量设备的测量范围（25～50）㎜外径千分尺，满足计量要求的测量范围（φ38±0.02）㎜的要求。  2）测量设备的最大允许误差±0.004㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤0.013㎜的要求。  验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字： 康健楠 验证日期：2022年4月1日 | | | | | | | | |
| 审核记录：   1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 2. 计量要求导出方法正确。 3. 测量设备的配备满足计量要求。 4. 测量设备检定/校准合格。 5. 测量设备验证正确。   审核员签名：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**  企业代表签字： 审核日期：2022年11月15日 | | | | | | | | |