项目编号：0065-2018-2022

审核员远程监督审核记录(二)

企业名称：大庆云博石油科技有限公司

审核员：         审核日期：2022 年 11 月15 日下午~ 11月16 日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产技术部（生产车间）编号为1418的（50～160）mm、最大允许误差为：±0.008 mm内径百分表，2022年11月15日校准；查编号为W-4375的（50-75）mm、最大允许误差为：±0.004mm外径千分尺，2022年11月15日校准；查编号为25050的（0～25）MPa、1.6级耐震压力表，2022年11月15日校准。现场标识、证书一致。符合要求。 在生产技术部查测量设备台账，其中编号为：817925，测量范围：（25～50）mm，最大允许误差为±0.004 mm的外径千分尺等台账信息未更新。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.3.1条款 测量设备的要求 。 | 生产技术 部（生产车间） | 次要不符合 01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《封隔器密封水压试验》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查生产技术部关键测量过程《封隔器密封水压试验》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《封隔器密封水压试验》，按控制规范进行持续控制和监视，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 生产技术 部（生产车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《封隔器密封水压试验》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术 部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。生产技术部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价，供销部对采购测量设备的外部供方进行评价。 抽查中国航发南方工业有限公司计量实验室的评价记录。符合要求。 | 生产技术部 供销部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表4份，回收4份，内部顾客满意度为97%，符合要求。 | 供销部 生产技术 部（生产车间） | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水 。2021年10月份至今，消耗电和水总计折合为6.16吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 生产技术部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：DTZY341型2..0级的三相四线费控智能电能表1块和2.5级旋翼式水表1块，准确度等级满足要求 。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 生产技术部 办公室 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 生产技术部 | 否 |