项目编号：0178-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）（2组）

企业名称：西玛克(厦门)阀门有限公司

审核员：

审核日期： 2022年11月17日上午至2022年11月17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司质检部负责测量设备全过程管理。查企业《测量设备台账》，使用的测量设备全部列入体系管理，对测量设备进行了分类管理，无新增测量设备。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 现场抽查编号H11934、测量范围（0-500）mm的“高度游标卡尺”，查编号A092806670型号规格TH140“数显里氏硬度计”测量设备校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，信息与台账相符，均已粘贴标识。符合要求。 查生产部编号AO233634、型号规格(30-50)mm的“内径百分表”校准证书，证书上校准日期为2022年09月05日，测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查质检部设备编号：16051609，型号规格：M36×2-6g的“螺纹环规”、校准日期为：2022年09月05日；编号: 02624777型号规格：AR932的“涂层测厚仪”,校准日期为：2022年09月16日；设备处于有效校准状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查2022年11月《一级库焊接仓库温湿度记录表》，已对环境温度进行了记录，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“阀体密封试验过程”，测量过程要求识别正确。配备的测量设备为出厂编号为190800079的压力表，已经由“厦门精量校准检测技术有限公司”校准，其校准证书编号为LX2022090100；校准日期：2022年09月01日。查《计量确认记录表》，已经对该测量设备进行了计量确认。查关键测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已对该测量过程进行了验证，验证方法正确，符合要求。 | 质检部 设计部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 查《测量过程一览表》，无新增测量过程，对测量过程按照一般、关键进行了分类管理。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求。 查关键测量过程“阀体密封试验过程”，按照《阀体密封试验过程控制规范》所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对“阀体密封试验过程”进行了有效性确认，查《阀体密封试验过程不确定度评定报告》，已进行了关键测量过程的不确定度评定，符合要求。 | 质检部 设计部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查7份测量设备校准证书，签章资质有效，符合要求。抽查“厦门精量校准检测技术有限公司”的CNAS注册号为CNAS L9290,符合要求。抽查“上海捷祥测控技术限公司”的CNAS注册号为CNAS L5768,符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。 2021年用电量93704.29千瓦时，2021年用水量1970吨，折合11.685吨标煤；企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |