项目编号：0156-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）（1组）

企业名称：福建省国土测绘院有限公司

审核员：

审核日期： 2022年11月18日上午至2022年11月18日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解测绘院建立测量管理体系一年来的运行情况？ 测绘院在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 测绘院组织机构有否变更？产品有否增加？ 测绘院的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 测绘院一年内营业执照等资质未发生变化。测绘院组织机构没有变更。测绘院产品没有增加。测绘院未收到投诉。测绘院未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中测绘、经营、安全及管理方面，比去年都有一定提升， 测绘院本次新增1个关键测量过程为“水准测量过程（每千米高差）测量过程”。测绘院共识别出了3个重要测量过程、“水准测量过程（每千米高差）测量过程”等1个关键测量过程等共4测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。测绘院对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视和控制和监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准的要求。 测绘院2022年10月通过内外部顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查报告》，内部顾客满意度为100%。查《外部客户满意度统计分析报告》，查《外部满意度调查表》发放17份，顾客满意度顾客满意度为100%。符合要求。 | 管理层 综合办 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 经营管理科 人事教育课 厦门分公司 | 否 |
| 2 | 测绘院质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 测绘院制定了6项质量目标。查《2022年公司计量工作质量目标完成统计表》，测绘院对2021年11月-2022年10月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 3 | 测绘院管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？测绘院最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《管理评审计划》和《测量管理体系管理评审报告》，测绘院于2022年11月8日开展测量管理体系管评会议。会议由测绘院管理者代表主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查输入报告6份，覆盖了测绘院测量管理体系(a) 测量管理体系内部审核的结果；(b) 内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析；(c) 产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向；(d) 可能影响测量管理体系的变化，包括内外环境的变化、适用的国家计量法令法规、计量行业标准的更改等；(e) 计量方针、目标的可行性；(f)评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议。会议肯定了测绘院测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对测绘院内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。 管理评审结论为：测绘院测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 4 | 测绘院对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 测绘院本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查《外部服务和外部供方评估记录》1份，主要检定校准服务供方为1家为福建省测绘计量检定站，已对检定校准服务方的资质和能力完成了持续评价。服务质量资质符合要求。 | 安全生产办公室 经营管理科 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“水准测量过程（每千米高差）测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查1个关键测量过程名称 “水准测量过程（每千米高差）测量过程”。使用的测量设备，包括编号为0j0099的水准仪，检定日期均为2022年6月7日，检定机构均为“福建省测绘计量检定站”。查《计量确认过程验证记录表》。验证日期均为 2022 年6月16日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 安全生产办公室 工程测量事业部 经营管理科 厦门分公司 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ |  | 7.2测量过程 | 测绘院本次新增1个关键测量过程为“水准测量过程（每千米高差）测量过程”。企业共识别测量过程4个，包括1个关键测量过程为“水准测量过程（每千米高差）测量过程”，重要测量过程3个，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“水准测量过程（每千米高差）测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的GT—CMS/ZY03—2022《水准测量过程（每千米高差）控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“水准测量过程（每千米高差）测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 管理层 总工办 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ |  | 7.3测量不确定度和溯源性 | 查关键测量过程“水准测量过程（每千米高差）测量过程的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《水准测量过程（每千米高差）测量过程不确定度评定报告》。 企业测量设备委外检定校准服务方1家为福建省测绘计量检定站，。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层 总工办 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 8 | 测绘院内审情况？测绘院每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 测绘院于2022年11月1日-2日进行内审工作。组织了测绘院测量管理体系内部审核。内审组对总工办等7个职能部门进行了全要素的审核。测绘院内部审核发现1个不符合项。测绘院及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，已完成整改工作，不符合项已关闭。测绘院通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“水准测量过程（每千米高差）测量过程的监视记录及控制图，图中显示已对“水准测量过程（每千米高差）测量过程进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 管理层 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 10 | 测绘院对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，测绘院2021年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 11 |  | 测绘院和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 测绘院2021年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 测绘院内审不符合项，经验证不符合项均已完成了整改。 测绘院通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合办 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 经营管理科 人事教育课 厦门分公司 | 否 |
| 12 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 测绘院未建立最高计量标准开展检定工作。测绘院测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。测绘院无强制检定测量设备。 查《角度测量过程控制规范》、《导航电子地图检测规范 》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 抽查测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理层 总工办 安全生产办公室 工程测量事业部 厦门分公司 | 否 |
| 13 |  | 测绘院对标志的使用，符合相关标准和规定。测绘院测量管理体系认证证书 是否用于测绘院形象广告宣传：对测绘院产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 测绘院对标志的使用，符合相关标准和规定。 测绘院测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）测绘院形象广告宣传 3）测绘院进行招投标加分用。 | 管理层 总工办 经营管理科 | 否 |