**附3:**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202201 | 测量过程名称 | 导热绝缘片硬度检验过程 | 测量过程规范编号 | DTKJCL-GF-01 |
| 所在部门 | 品管部 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：邵氏硬度计，最大允许误差±0.5HA，*U*=0.3HA（*k*=2）测量方法：GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》环境条件：常温。测量软件；无。操作者技能：仪器操作人员经培训合格后取得上岗证，，有两年以上经验。其他影响量：无。  |
| 有效性确认记录:1、查邵氏硬度计，校准日期：2022年8月5日，符合要求。2、对测量过程的有效性进行确认用比对法对测量过程进行有效性确认：(1)、2022年6月12日，用邵氏硬度计对垫片进行5次硬度检验，平均值为1=87.68HA。(2)、2022年11月16日，用邵氏硬度计对垫片进行5次硬度检验，平均值为1=87.14HA。该测量过程的不确定度为*U=*0.7HA, *k=*2，则：En=0.55当En≤1时，测量过程有效。该En=0.55<1 ，测量过程有效。确认人员：龙志国 日期：2022年11月16日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |