**测量设备溯源抽查表**

编号：1136-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 宁波九菱电机有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 线圈圈数测量仪 | 1001090 | YG-108R | ±20 | 可变圈数标定仪*U*=0.1%K=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 生产部 | 脉冲式线圈测试仪 | 21-07189 | YG211S-03 | *U*rel=3.0%K=2 | 示波器*U*rel=0.98%K=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 生产部 | 程控耐控测试仪 | C110-0620-010 | LK7110 | 电压*U*rel=1.1%K=2电流*U*rel=0.6%K=2 | 耐压测试仪检定装置电压*U*rel=0.12%K=2电流*U*rel=0.12%K=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.08.29 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 07415336 | （0-150）mm | ±0.03 mm | 卡尺专用量块 5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.08.29 | √ |
| 生产部 | 交流电机试验电源 | JS-JS-06 | JB7650 | 电压*U*rel=0.5%K=2电流*U*rel=0.6%K=2 | 数字多用表DCV: *U*=3×10-6；ACV: *U*=3×10-5；DCI:*U*=7.0×10-4；ACI:*U*=1.2×10-5；K=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 品保部 | 压力表 | 20116863 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 宁波市计量测试研究院 | 2022.11.16（有效期2023.05.15） | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品保部负责溯源。公司测量设备委托江苏银河计量检测有限公司、宁波市计量测试研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由品保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年 12月 01 日~ 12 月 02 日 审核员签字： 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e3396b160ab6d49935a77b2251c309a.jpg |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。