附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | JYSY/GF03-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：外径千分尺,测量范围为（125～150）mm的，最大允许误差±0.006mm，不确定度U=0.0018mm,k=2 测量方法： JYSY-ZD-2021-01《检验作业指导书》 环境条件： 常温 测量软件； 无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查出厂编号为AS027746的外径千分尺的校准证书，校准日期：2022年11月11日,符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2022年5月22日，用外径千分尺测量分级注水泥器关闭套外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=139.820mm； 2）2022年11月16日，用外径千分尺测量分级注水泥器关闭套外径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=139.822mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.072mm k=2；测量过程的有效性按下列方法计算： 测量过程的有效性按下列方法计算： En=Y1−Y2U12+U22= Y1−Y22U=0.20<1 当En<1时，此测量过程有效。 确认人员：刘福新 日期：2022年11月16日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |