项目编号：0180-2019-2023

审核员监督审核记录（二）

企业名称：德州金玉石油机械科技有限公司

审核员：

审核日期： 2023年1月7日上午至2023年1月7日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查生产部设备编号为0019112，型号规格为CJW-5000的“程控荧光磁粉探伤机”，校准证书编号为JZ202201WL4130; 设备编号为JY031172，型号规格为JB-150J的“冲击试验机”，校准证书编号为JZ202201WL4132; 校准机构均为“方圆检测认证有限公司” 校准日期为2022年11月11日，已粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 查设备编号为2220158，型号规格为XXG2505的“X射线探伤仪”,校准证书编号为LX515-220315490, 校准机构均为“中溯计量检测有限公司” 校准日期为2022年03月15日，已粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 查设备编号为068，型号规格为BH200C的“里氏硬度计”，校准证书编号为ST202211021395; 设备编号为HC69591602040，型号规格为( 0-40)MPa的“精密压力表”，校准证书编号为ST202211021405; 设备编号为12028058，型号规格为(0-200)mm的“外径千分尺”，校准证书编号为ST202211021365,校准机构为“深圳中测计量技术有限公司” 校准日期为2022年11月11日，均粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 查规格型号为7″CSG，出厂编号0846的“圆螺纹套管螺纹工作量规”，校准日期为2022年6月6日,校准证书编号为BSLC422002113，校准机构为”宝鸡市宝石石油量规检测中心”。符合要求。 查规格型号为（0-200）mm，出厂编号12028058的游标卡尺，校准日期为2022年11月11日,校准证书编号为ST202211021339，校准机构为” 深圳中测计量技术有限公司”，已粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，设备处于有效校准状态，符合要求。 查生产部现场一台温湿度表。规格型号为WS001，出厂编号181145，检定日期为2022年8月9日,有效期至2023年8月10日，设备处于有效状态。查2023年12月份实验室温湿度表，环境条件符合要求。 查2022年12月《设备日常维护保养登记表》3份，已对使用中测量设备进行情况进行记录。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程所配备的测量设备为规格型号为BH200C的里氏硬度计，校准日期为2022年11月11日；查“分级注水泥器布氏硬度检测过程”的 “计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程25个，“分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程9个，一般测量过程14个。 企业编制了《分级注水泥器布氏硬度检测过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。见附3“测量过程的有效性确认表”。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备全部委托“方圆检测认证有限公司（机构注册编号：CNAS L7928）”、“中溯计量检测有限公司（机构注册编号：CNAS L10073）”、“深圳中测计量技术有限公司（机构注册编号：CNAS L4085）”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心（机构注册编号：CNAS L3330）”4家机构检定校准。校准证书质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见测量设备溯源表。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水、电。 企业2022年1月到2022年12月用水135吨，折合0.011吨标煤；用电95678kWh，折合11.759吨标煤；共计11.77吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |