项目编号：1150-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：维克托阀门集团有限公司

审核员：                                        审核日期：2022.11.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为9065918的(0-10)㎜±0.01㎜的百分表2022年10月28日经陕西世通仪器检测服务有限公司校准。 查出厂编号为110138763的(0-150)㎜/0.02㎜游标卡尺2022年10月28日经陕西世通仪器检测服务有限公司校准并进行了确认现场标识、台账信息和证书一致。使用的环境条件满足要求。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《阀门压力密封试验过程》，测量要求已经识别，测量设备已经校准并已确认。验证满足要求量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》经检查配备的编号为HC67521503667的压力表2022年10月28日经陕西世通仪器检测服务有限公司校准。并进行了确认，确认过程符合要求。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业今年没有新增关键测量过程，对已经识别的测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，已按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，监视采用比对和现场检查的方式进行，监视记录符合要求。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《阀门压力密封试验过程》等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，已经建立合格供方清单。并对相关资质进行了索证并保存了评价记录 查企业已对陕西世通仪器检测服务有限公司等建立了合格供方清单。查验了相关资质，并保存了评价记录。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |
| 7 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围。抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售 | 抽查维克托阀门集团有限公司和吉林省南江机械制造有限公司签订的买卖合同，合同编号VCT-22-09-010，签订时间2022年09月14日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同内容包括产品的售后服务。有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的售后和检验要求。 | 生产部 营销部 采购部 | 否 |