## 1A
工业铂热电阻检定100℃测量过程监视记录
测量过程名称：：工业铂热电阻检定100℃测量
被测参数：工业铂热电阻示值、误差 测量范围：（0~400）℃ ±（0.15+0.002¦t¦）℃
监视方法： 铂热电阻100℃检测点进行检测，转换成电阻值记录测量数据
核查标准：二等标准铂电阻温度计
序号 | 核查 | 观察记录（单位：Ω） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2022.4.1 | 138.5247 | 138.5258 | 138.5276 | 138.527 | 138.5281 | 138.5266 | 0.0034
2 | 2022.5.6 | 138.5284 | 138.5276 | 138.5288 | 138.5276 | 138.5257 | 138.5276 | 0.0031
3 | 2022.6.10 | 138.5262 | 138.5248 | 138.5256 | 138.5255 | 138.5264 | 138.5257 | 0.0016
4 | 2022.7.18 | 138.5257 | 138.5253 | 138.5274 | 138.5263 | 138.5246 | 138.5259 | 0.0028
5 | 2022.8.19 | 138.5272 | 138.5281 | 138.5246 | 138.5248 | 138.5257 | 138.5261 | 0.0035
6 | 2022.9.22 | 138.5259 | 138.5263 | 138.5261 | 138.5239 | 138.5278 | 138.526 | 0.0039
7 | 2022.10.20 | 138.5264 | 138.5254 | 138.5253 | 138.5272 | 138.5288 | 138.5266 | 0.0035
8 | 2022.11.22 | 138.5254 | 138.5243 | 138.5237 | 138.5264 | 138.526 | 138.5252 | 0.0027
| 138.5262 |  |  |  |  | 0.0030625
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | --
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 138.5262
上控制线 | UCL= |  | 138.528
下控制线 | LCL= |  | 138.5244
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.0030625
上控制线 | UCL= |  | 0.0064772
下控制线 | LCL= |  | --
监视结果评价：符合
均值、极差控制图状态正常，工业铂热电阻在测量过程中读数未出现非正常变动， 能满足 JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》要求。
核查人员：

## 1B
附录E
工业铂热电阻检定100℃ 测量过程监视测量过程控制图
均值控制图
单位：Ω
UCL=138.5280
CL=138.5262
| 极差控制图 | LCL=138.5244
UCL=0.0065
CL=0.0031
LCL=--