项目编号：0225-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：浙江伦特机电有限公司

审核员：                                 审核日期： 2022.12.5-12.6

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 自上年度审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，测量过程保持监控，拓宽产品应用领域, 特别对产品在核电领域应用起到支持保证,能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理规范性得到提升，内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和无变更。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了3项质量目标：a) 测量设备及时确认率达95% ； b) 顾客投诉及时处理率≥90%； c) 关键测量过程受控率100％ 。明确了目标分解、测量要求。查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年6月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴方亮主持，管理者代表汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理目标、工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的保证高端产品测量要求高，如何保证检测数据的准确可靠，过程控制细化优化持续改进等方面的提出了整改要求。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了LTJD-MP-10外部供方控制程序，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。查企业建立了螺纹环规、卡尺、万用表计量器具和烘箱、智能盐试验箱试验设备的采购合格供方名录，进行年度的评价，查见湖州唯立仪表厂、上海金工机电设备有限公司供方调查评价表有评价结果和人员签字。 查见提供测量设备检定/校准/检测机构的名录，2022年有14家机构。包括温州市计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、中国计量科学研究院、中溯计量检测校准有限公司、乐清市质量技术监督检测院等。收集有效相关资质和开展检定校准的项目，并进行年度项目变化的跟踪，保证对设备溯源的全覆盖。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制《测量设备台账》， 抽查企业MODEL25-3型电阻绝缘测试仪编号QJER-01-11、（0-150）mm带表卡尺编号8-21010248、（0～6）MPa精密压力表编号为QJFP-01-14、WRPB-2标准铂铑10-铂热电偶编号S17-5513等测量设备由温州市计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院等机构进行检定/校准，且均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》 测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 制定计量确认程序，查见企业编制了测量设备台帐，进行分类管理。生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成。测量设备满足测量过程预期使用要求。抽查：1）工业铂热电阻温度允许偏差检测计量验证：产品温度测量最大允许误差为±（0.15+0.002¦t¦）℃，按JJG 229工业铂、铜热电阻检定规程规定配备了检定热电阻的标准器：二等标准铂电阻温度计，2022.6.30已检定，验证方法正确，验证满足要求。 2）压力表校准控制要求为：(0～1.6)MPa 1.6级，配备的精密压力表(0～1.6)MPa 0.4级，并经检定。测量设备已进行计量验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 发现不合格的测量设备，单独存放，或降级使用。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程。 对关键测量过程进行了梳理,其中涉及关键参数、原材料、加工过程和成品检测相关的过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查高度控制测量过程工业铂热电阻温度允许偏差检测、压力表校准等测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了LTJD-MP-12测量不确定度评定控制程序，抽查工业铂热电阻温度允许偏差检测测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年11月顾客满意率统计表，通过发放顾客满意度/意见调查征询表，收集顾客满意信息，经综合评价为96.63%，满意度调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年6月1日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、供销、品质等5个部门进行了全要素的审核，本次审核开出个1不符合项，涉及现场测量设备管理，也提出公司人员更迭，相关岗位人员培训包括标准要求和体系管理要求培训等方面要继续，6月1日前完成不符合项的整改验证。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了LTJD-MP-15审核和监视控制程序，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合。 查企业编制的LTJD-MP-14不合格控制程序，文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水等。2022年1-11月折合总耗能133.7吨标煤，不属于重点耗能企业。进出主要用能单位2个，由供电供水部门负责安装管理，配备和管理符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：1）采购合同：需方：中国船舶集团有限公司第七一一研究所，合同编号2022Q-72583，签订时间20221009。产品名称：H-WZPK－750-S热电阻，质量标准及性能指标明确了国家及行业相关质量规范和体系要求。2）买卖合同：需方：浙江伦特机电有限公司，合同编号XYHG-ZB-CH-20220701-02，签订时间2022年7月14日。产品名称：表面热电偶、温度变送器等，附有专门技术协议含图纸其中技术要求中明确了包括规格型号、工作温度、尺寸等指标。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 品质部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业新建立企业最高计量标准正在审报强制检定，等待审核批准。目前已按强制检定管理要求进行周期检定控制，已检定并在有效期内。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 品质部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 品质部 供销部 | 否 |