项目编号：0248-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：哈尔滨索菲电气技术有限公司

审核员：                           审核日期：2022年12月16日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 7.2.4 测量过程的记录 | 查《测量设备一览表》共计15台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求。 抽查生技部器具编号为1808005的耐压测试仪，规格：NCJ2672D，校准日期：2022年8月10日，查编号为2821551的游标卡尺，规格型号：(0~500)㎜，校准日期：2022年12月9日。查编号为20101422的绝缘电阻表，规格型号：ZC-7，校准日期：2022年12月9日。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 生技部 (组装车间) | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：“防空抽间抽衡功率控制配电箱耐压试验”测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查生技部关键测量过程“防空抽间抽衡功率控制配电箱耐压试验”，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 生技部 (组装车间) | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查关键测量过程“防空抽间抽衡功率控制配电箱耐压试验”，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》及附录，符合要求。 | 生技部 (组装车间) | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了“防空抽间抽衡功率控制配电箱耐压试验”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附1：《测量不确定度评定》。 | 生技部 (组装车间) | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的供销部，能按要求开展采购工作。 企业供销部负责建立和和合格服务方清单，生技部负责评价合格供方，保存确认和评价记录， 查生技部提供的合格供方调查、评价表，未显示对测量设备绝缘电阻表的采购供方“上海第六电表厂有限公司”进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。 | 供销部 生技部 (组装车间) | 次要不符合01 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。供销部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好。符合要求。 抽查供销部顾客满意度汇总表，顾客单位：青岛中石大教育发展有限公司、西安鑫泽智造科技有限公司、盘锦奥尔通节能环保技术开发有限公司等单位，顾客满意率100%。达到企业标准目标。 | 供销部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为电和水。过去一年消耗0.18吨标煤（因为疫情原因，企业2022年6-12月份的水电费政府给减免了）,不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件（水表、电表），配备率100%，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级DTZY1719型三相四线费控智能电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |