项目编号：0224-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：玫德集团有限公司

审核员：                                  审核日期：2022年11月21日至22日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查海外技术共享中心标准器编号为110112的量块2022年7月19日检定合格。 查玛钢制造部CH7852的测厚仪，2022年8月4日校准并做计量确，查出厂编号为01795的游标卡尺2022年7月19日检定合格， 现场标识、台账信息和证书一致。 现场抽查发现编号CH7852的测厚仪，2022年8月4日校准合格。测厚仪设备没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-20036.2.4标识 条款。属于次要不符合项。 测量环境条件满足要求。 公司已建立了测微量具、卡尺量具检定装置计量标准。测量设备全部送至山东省计量科学研究院、山东中准检测技术有限公司、中溯计量检测有限公司、平阴县计量检定所检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | 玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部 | 不符合01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查玛钢制造部关键测量过程：螺纹管件压力气密试验测量过程，要求已识别，测量设备已检定。验证满足要求。查碳含量成分分析测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，已识别的关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 查热镀锌质量检验记录，记录表编号：105031-1，检验日期：2022年10月23日，检验员：刘杰。查加工车间螺纹口径、螺纹角度检查记录表，记录表编号：105034-1，检验日期：2022年10月24日，检验员：杜静。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了螺纹管件压力气密试验测量过程、碳含量成分分析测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确； 见附件《测量不确定度评定报告》。。 | 玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年的顾客满意度调查汇总表满意度为94％。 | 玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部 | 否 |